{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":12,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,4,11],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[14,0,15,11],[16,1,16,7],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[17,1,17,7],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[18,1,18,7],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[19,1,19,7],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[20,1,20,7],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[21,1,21,7],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,1,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[23,1,23,7],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[24,1,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,1,26,7],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[34,0,34,11],[35,1,35,7],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[36,1,36,7],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,7],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,7],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,7],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,7],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,7],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,7],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,7],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,1,48,7],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[49,1,49,7],[49,8,49,9],[49,10,49,11],[50,1,50,7],[50,8,50,9],[50,10,50,11],[51,1,51,7],[51,8,51,9],[51,10,51,11],[52,1,52,7],[54,0,54,3],[56,0,56,11],[58,0,58,11],[60,0,60,11],[63,7,63,11],[64,7,64,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr3.2"]
["nr sprawy: ZP/11/PN/2019"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY \nwraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń."]
[]
[]
["Lp","Nazwa asortymentu",{"$nulls":3},"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"Urządzenie do terapii ergotonowej.",{"$nulls":3},"szt",1]
[2,"Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej)",{"$nulls":3},"szt",1]
[{"$nulls":5},"Razem (zł)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Urządzenie do terapii ergotonowej."]
[]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie do terapii ergotonowej",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta"]
[2,"Minimum dwukanałowy aparat (wszystkie kanały w pełni niezależne),",{"$nulls":6},"TAK"]
[3,"Działanie na przyczyny powstania bólu, dzięki działaniu na organizm na poziomie struktur komórkowych. Praca w oparciu o efekt niestymulacyjny – SimulFAM i lub stymulacyjny – SimulFAM X",{"$nulls":6},"TAK"]
[4,"Duży, kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym,",{"$nulls":6},"TAK"]
[5,"Baza procedur terapeutycznych",{"$nulls":6},"TAK"]
[6,"Formy prądu: Sinusoidalne 4 096 - 32 768Hz",{"$nulls":6},"TAK"]
[7,"Częstotliwość skanowania: 0,1 - 200Hz",{"$nulls":6},"TAK"]
[8,"Prąd wyjściowy (na kanał)\nmax. 310mA/kanał",{"$nulls":6},"TAK, podać"]
[9,"Napięcie wyjściowe na kanał\nmax. 76V/kanał",{"$nulls":6},"TAK, podać"]
[10,"Maksymalna moc wyjściowa\n5000mW/kanał",{"$nulls":6},"TAK"]
[11,"Zegar zabiegowy: maksymalnie 90min.",{"$nulls":6},"TAK"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"Tryb oporowy – dzięki niemu uzyskuje się efekt ogrzewania głębszych części ciała, co umożliwia leczenie kości, ścięgien, więzadeł i rozcięgien.",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Tryb pojemnościowy – zabiegowi poddawane są części położone powierzchniowo – mięśnie i powierzchniowe naczynia krwionośne.",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"Min.4 częstotliwości pracy celem optymalizacji leczenia różnych tkanek na różnych głębokościach( 420, 500,720, 1000khz)(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"Pomiar i wskazanie przekazanej energii do tkanek (J) celem prawidłowego i powtarzalnego dawkowania energii",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"Wyświetlanie współczynnika oporności tkanek (celem ich rozróżniania – ułatwia to jak najlepsze wykonanie zabiegu) podczas trwania terapii",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej) w sposób ciągły lub przerywany",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Częstotliwość trybu impulsowego: 1 – 5 Hz",{"$nulls":6},"tak"]
[9,"Moc wyjściowa -elektroda oporowa max.300 W regulowana w sposób ciągły",{"$nulls":6},"tak"]
[10,"Dotykowy wyświetlacz o przekątnej min 5”",{"$nulls":6},"tak"]
[11,"3 elektrody oporowe 35, 55 i 75 mm( +/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[12,"3 elektrody pojemnościowe 35, 55 i 75 mm(+/-5%)",{"$nulls":6},"tak"]
[13,"Elektroda nieruchoma, biernie zamykająca obwód wykonana ze stali nierdzewnej",{"$nulls":6},"tak"]
[14,"Bierne elektrody samoprzylepne min. 2 sztuki",{"$nulls":6},"tak"]
[15,"Możliwość doposażenia w system wieloelektrodowy do zabiegów automatycznych",{"$nulls":6},"tak"]
[16,"Możliwość doposażenia w zestaw aplikatorów manualnych wykonanych ze stali nierdzewnej",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..……………………………………………........................."]
[]
["VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}