## Arkusz1
Załącznik nr.3.1
znak sprawy: ZP.19.RWZ.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wart. netto (zł) | Vat % | Vat (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | łózka szpitalne | szt | 18
Razem (zł)
SŁOWNIE (zŁ)
Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................
VAT:……………………………………………………………………………………………………………………...........................
Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………….………………………
Pieczęć i podpis wykonawcy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot : łózka szpitale
LP. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  | potwierdzenie oferowanego parametru/tak
1 | Łóżko szpitalne regulowane
2 | Wymiary leża 2000 mm x 900 mm
3 | Wymiary zewnętrzne: a) 2130 mm x 970 mm (±50 mm).
4 | Funkcje łóżka: zmienna wysokość segmentu pleców, regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego
5 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcje. Podstawa łózka niezabudowana
6 | Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub
7 | Czterosegmentowe leże pacjenta wypełnione panelami malowanymi proszkowo. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniajace cyrkulacje powietrza . Segmenty leża zaokrąglone. Nie dopuszczca się rozwiązania w postaci wypełnienia leża siatką z drutu
8 | Kąt uniesienia segmentu nóg 40°(±5°)
9 | Zakres regulacji wysokości 550-750mm ( ±50 mm)
10 | Kąt uniesienia oparcia pleców 75°(±5°) regulowany za pomocą mechanizmu śrubowego
11 | Szczyty wykonane z łatwozmywalnego ABSz lub ze stali malowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL– z mozliwościa wyboru przez Zamawiajacego
12 | Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi
13 | Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów
14 | Szczyty wykonane z tworzywa HDPE– z mozliwościa demontażu bez użycia narzędzi
15 | Możliwość wyboru kolorów szczytów
16 | Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium. Barierka, stojak kroplówki, korba kolorystycznie dopasowane do wypełnienia szczytów
17 | Barierki jednoczęściowe , składane wzdłuż ramy leza mocowane do ramy leża bez miejsc, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia , uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta
18 | Podnoszenie barierek bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku Pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”
19 | Odbojniki kołowe umieszczone( schowane ) w każdym narożniku łózka , nie zwiekszajace podanych wymiarów zewnętrznych łózka
20 | Koła blokowane indywidualnie o średnicy :125 mm (±100 mm)
21 | Uchwyty na worki urologiczne, uchwyty na wieszak kroplówki, uchwyty na wysięgnik ręki
22 | Półka na pościel zlokalizowana pod łóżkiem, montowana na stałe
23 | Dopuszczalne obciążenie robocze : 200 kg (±30 kg)
24 | Łóżko trwale oznakowane znakiem CE
25 | Gwarancja min 24 m-ce
26 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz U z 2010 nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
27 | Deklaracje CE, deklaracja WE
…………………………………………………….………………………
Pieczęć i podpis wykonawcy