## Arkusz1
Załącznik nr 3
nr sprawy: ZP.24.RWZ.PO.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY wraz z opisami parametrów oferowanych urządzeń.
Lp | Nazwa asortymentu |  | J.m. | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | System do rehabilitacji kardiologicznej ( Peleton Plus ) rozbudowa o 5 stanowisk treningowych i modernizacja posiadanego sprzętu rehabilitacji kardiologicznej Peleton plus |  | łaczna wartość za wykonania zamówienia
Razem (zł)
Słownie :netto…………………...........................................................zł VAT…………………....................................................... ....................zł brutto..........................................................................................zł
Przedmiot : Dostawa i rozbudowa Systemu do rehabilitacji kardiologicznej ( Peleton Plus )
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Wymiana komputera ( jednostki centralnej ) z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej dla 1-16 stanowisk - 1 komplet . Parametry minimalne :Komputer Intel Core i7-12700 lub lepszy, RAM 16GB DDR4, Karta graficzna dwumonitorowa, karta muzyczna zintegrowana, dysk SSD 1Tb, dysk HDD 4TB, karta wifi 802.11 a/b/g/n/ac , karta sieciowa 10/100/1000, USB 3.0, System operacyjny Windows 11 PL
2 | Usługa przeniesienia kompletnej bazy danych ( bazy pacjentow i wykonanych treningów )
3 | Monitor współpracujący z aplikacją Peleton Plus 27"- 31.5'' o rozdzielczości wyświetlenia min. 2560x 1440 - 2 szt
4 | Cykloergometr z automatycznym pomiarem cisnienia współpracujacy bezprezwodowoz posiadanym systemem rehabilitacji kardiologicznej - 5 szt
5 | Moduł EKG do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej współpracujacy systemem rehabilitacji kardiologicznej - 5 szt
6 | Ładowarka bezprzewodowych modułów EKG ( 4-stanowiskowa) -1 szt
7 | Wymiana akumulatorów w posiadanych bezprzewodowych modulach EKG - 7 szt
Rowary rehabilitacyjne
1 | Bezprzewodowa współpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitacji kardiologicznej
2 | Bezprzewodowe sterowanie praca cykloergometru
3 | Cykloergometr wyposazony w miernik automatyczneggo pomiaru cisnienia tętniczego krwi
4 | Automatyczne ( programowalne ) lub ręczne zadawanie obciążenia
5 | Moc cykloergometru w zakresie min 10-950 W
6 | Elektromagnetyczny system hamowania
7 | Zakres obrotów min 30-160 ob.=rotów /min.
8 | Obciazenie pacjenta niezaleznie od predkości pedałowania w zakresie min 30-160 obr/min.
9 | Masa rowoeru do 50 kg
10 | Pionowa regulacja siodełka
11 | Wbudowanay czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczynu danych z kart cchipowych NFZ
12 | Pulpit sterujący wyswietlaczm graficznym LCD
13 | Sygnalizacja graficzna komunikatów dla pacjenta , min: przyspiesz ( za małe obroty) , zwolnij ( za duże obroty) , własciwe obroty
14 | Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego
15 | Dopuszczalan masa pacjenta do 150 kg
16 | Program i instrukcja obsługi w języku polskim
17 | Zasielenie 230 V , 50 Hz
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi wymogami
………………………………………...dnia ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy