## 1
Część 1 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Zestawy i materiały obłożeniowe
Formularz cenowy
L.p. | Nazwa/ Producent | Nr katalogowy | Opis przedmiotu zamowienia | Opakowanie jednostkowe | ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. |  |  | Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego/zabiegów w obrębie kończyny dolnej; Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm - 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm - 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm - 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony - 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm - 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm - 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie. Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O, dodatkowo zaliczone testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej ), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N . Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 100
2. |  |  | Sterylny zestaw przeznaczony do zabiegu artroskopii kolana. Skład zestawu: 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm) 1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa, 2 x taśma przylepna 9x50 cm, 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną, 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m2 . bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (wskaźnik pylenia 1,9 Log10). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 195kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 75
3. |  |  | Sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy, Skład zestawu: - 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm - 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm - 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm - 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm - 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 , odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O, dodatkowo zaliczone testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej ), odpornego na rozerwanie na sucho/mokro (> 195 kPa) o niskim współczynniku pylenia ( ≤1,9 log10). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną na mokro IB 6,0, odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne >150 N i poprzeczne > 100 N, chłonny (absorpcja > 650 %). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 10
4. |  |  | Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych z workiem na płyny, Skład zestawu: - 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1x serweta pod pośladki 96x126cm - 1x uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x13cm - 1x taśma przylepna 9x50cm - 2x ręcznik chłonny 30x20cm - 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 220/300x279cm, z trapezoidalnym, przylepnym otworem 15x11x18cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i torbą na płyny z portem do ssaka. Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2,(współczynnik pylenia≤1,9 log10). Materiał odporny na penetracje krwi wg ASTM F1670, odporny na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odporny na rozerwanie na mokro >200 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 10
5. |  |  | Zestaw serwet uniwersalnych do długich procedur- Skład zestawu: -1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) -1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana rewersowo -2 x serweta 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku -1 x serweta 195x 200 cm, przylepna -1 x serweta 160x260 cm, przylepna -1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5 cm ( obie części ) x 13 cm -4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 Tolerancja rozmiarów dla serwet +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni niepylącego(współczynnik pylenia≤1,9 log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 68 g/m2 bez włókien włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Klej repozycjonowalny. W celu ułatwienia aplikacji serwet w rękawicach dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmy lepne. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | zestaw | 150
6. |  |  | Zestaw serwet uniwersalnych. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo - 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna - 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm Tolerancja rozmiarów +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10). Serwety posiadają dwucentymetrowe nieprzylepne końcówki przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet w rękawicach , klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 150
7. |  |  | Zestaw do zabiegów krótkich. Skład zestawu:- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm, 40 μm, który zawiera - 1 serwetę ENT z bilaminatu 200x240cm z prostokątnym przylepnym otworem 7x14cm, niebieskie panele boczne z PE - 1 ręcznik chłonny 30x20cm, rozłożony Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen),niepylącego (współczynnik pylenia≤1,9 log10, ) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O),odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 250
8. |  |  | Sterylny zestaw do laparoskopii.Skład zestawu: - 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm 50 μm (owinięcie zestawu) - 1 serweta z bilaminatu do laparoskopii 255x306cm z przylepnym oknem brzusznym 26x32cm oraz przylepnym oknem kroczowym 15x18xm z klapką, zintegrowane nogawice, 2 zintegrowane uchwyty na przewody typu rzep - 1 torba na narzędzia 61x42,5cm, 2 komory, przezroczysta przylepna - 1 taśma lepna 9x50cm - 1 uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23cm - 2 ręczniki chłonne 58x39 cm Tolerancja rozmiarów +/-2 cm Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy oraz dodatkowo na wierzchu w włókninę typu SMS 112x112cm, co pozwoli na aseptyczne przygotowanie zestawu. Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2, odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O, oraz z zaliczonymi testami odporności na przenikanie krwi syntetycznej). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 15
9. |  |  | Sterylny zestaw operacyjny do zabiegów rektalnych.Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm - 1x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm, -1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczowych 258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i zintegrowanymi nogawicami, z 2 przylepnymi otworami: brzusznym 29x29cm i kroczowym 16x7cm, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 60x170cm +/-2cm, ze zintegrowaną serwetką do przykrycia krocza i uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.) , wyposażona w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (zdolność absorpcji min. 400%) z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 250 kPa. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | zestaw | 70
10. |  |  | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do długich procedur wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. | 1szt. | 600
11. |  |  | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. | 1szt. | 200
12. |  |  | Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości.Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. | 1szt. | 1500
13. |  |  | Sterylna serweta o wymiarach 50 x 60 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z bilaminatu nieprzemakalnego, z otworem owalnym 5 cm otoczonym taśmą lepną. | 1szt. | 100
14. |  |  | Sterylna serweta z przylepnym otworem. Sterylna serweta 75x90 cm z przylepnym otworem 6x8 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log10). Odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 1szt. | 100
15. |  |  | Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych. Sterylna, przylepna serweta 75x90cm wykonana z bilaminatu o gramaturze min. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log10) odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 – (zaliczane testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej). Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1szt. | 500
16. |  |  | Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1szt. | 150
17. |  |  | Osłona na kamerę nie zawierająca lateksu, wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości 50 μm i gramaturze 46 g/m2, o wymiarach: 13 x 240 cm z wstępnie przyciętą końcówką, z kartonikiem do nakładania osłony, taśmą klejącą do fiksacji, składana teleskopowo, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1szt. | 150
18. |  |  | Osłona okrągła na głowicę nie zawierająca lateksu, wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości 50 μm i gramaturze 46 g/m2, o wymiarach: 75 x 65 cm (szer. x wys.), średnica otworu po rozciągnięciu min. 130 cm, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 50 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1szt. | 100
19. |  |  | Serweta starylna z możliwością regulacji otworu, pakowana pojedynczo, wykonana z mocnego i nieprzemakalnego laminatu min. 2-warstwowego, w zestawie 2 serwety 75x45 cm, z przylepnym wycięciem | 1szt. | 50
20. |  |  | Serweta starylna, pakowana pojedynczo, wykonana z mocnego i nieprzemakalnego laminatu min. 2-warstwowego, rozmiar 75 x 90cm. | 1szt. | 400
RAZEM: | [5 empty] | x |  | x
Uwaga:
1) Wyroby muszą być zgodne z normą PN -EN 13795 :1-3- wymagane dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzonych na gotowym wyrobie sterylnym.
2) W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia należy dostarczyć katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym.
3) Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta dwukrotnie przylepna pozwalająca na
wklejenie do dokumentacji pacjenta, w języku polskim zawierająca nazwę, numer katalogowy, oznaczenie CE z numerem firmy notyfikującej, seria, data ważności
| Data ……………. |  |  | Wykonawca ……………………….