## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Rękawice chirurgiczne
Formularz cenowy
Analiza kosztów do przetargu
Lp. | Nazwa handlowa/ producent | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
6 |  |  | 8.5 | para | 350
7 |  |  | 9 | para | 100
1 |  | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne pudrowane, z rolowanym mankietem; Warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23 (+/-0,02) mm, dłoni 0,19 (+/-0,01) mm, mankiecie 0,18 (+/-0,01) mm, długość min. 270mm. Zawartość protein poniżej 100 µg/g. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności). Pakowane podwójnie papier-folia | 6.0 -9.0 | para | 10000
2 |  | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe; Z rolowanym mankietem, polimerowane i chlorowane obustronnie, mikroteksturowane; grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm.; Długość 278-300mm Średnia siła zrywu przed starzeniem 19N; Zgodne z normą EN 455, ASTM 1671; EN 374-1,2,3, Pakowane podwójnie papier-folia ; Zawartość protein poniżej 34µg/g AQL 0.65 | 6.0-9.0 | para | 2000
3 |  | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe; Z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową; Z warstwą antypoślizgową; Grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm; Długość 280-300mm; Siła zrywu min.13N; Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie)- potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej; Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół); AQL 0.65 | 7.0-9.0 | para | 20
4 |  | Rękawice chirurgiczne ginekologiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe, Rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm Siła zrywu min.12N; zawartość protein poniżej 10 µg/g Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej) Pakowane podwójnie. Rozmiary S, M, L | 7,5-8.0 | para | 50
5 |  | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy, z warstwą antypoślizgową. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N. EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3- poziom 2, mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności), EN 388- odporność na rozdarcie – poziom 1 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Pakowane podwójnie (nie składane na pół). Rozmiary 7-8,5 | 7.0 - 8.5 | para | 50
x | x | Razem | x | x |  | x |  | x
Uwagi:
1. Poz.1 - 5- zamawiający wymaga załączenia wyniików badań z jednostki niezależnej na zgodność z normą
EN 374,ASTM 1671(ochrona przed przenikaniem substancji chemicznych ,wirusów).
| Data ………….. |  | Wykonawca ……………………