OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 3 etapach poniższych urządzeń i wyposażenia wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi:

- Bioreaktora do hodowli mikroorganizmów: bakterii tlenowych i beztlenowych o pojemności roboczej min 2 x 5 litrów, wraz z akcesoriami (ETAP 1);

- Bioreaktora do hodowli mikroorganizmów: bakterii tlenowych i beztlenowych o pojemności roboczej min 30 litrów, wraz akcesoriami (ETAP 2);

- Bioreaktora do hodowli mikroorganizmów: bakterii tlenowych i beztlenowych o pojemności roboczej min 200 litrów wraz z osprzętem i niezbędnymi akcesoriami(ETAP 3).

ETAP 1

|  | Urządzenie | Ilość | Etap |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputery | Monitory | 4 | 1 |
|  | Komputer rodzaj 1 (Stacja, mysz, klawiatura) | 3 | 1 |
|  | Komputer rodzaj 2 | 1 | 1 |
|  | Laptop 2 | 1 | 1 |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie + 2x szkolenia + komputer | 1 | 1 |
| Bioreaktor | Bioreaktor 2x5L | 1 | 1 |

1. SZKLANY BIOREAKTOR LABORATORYJNY Z DWOMA ZBIORNIKAMI O POJEMNOŚCI 5L KAŻDY

WYMAGANIA

W skład gotowego zestawu powinny wchodzić:

- jednostka kontrolna z systemem kontroli i pomiaru

- system grzania

- system dozowania gazów

- system hodowlany

- system pomp perystaltycznych (kontrolujące media) zewnętrznych i zintegrowanych z bioreaktorem

1.1 BUDOWA JEDNOSTKI CENTRALNEJ/STERUJĄCEJ BIOREAKTORA LABORATORYJNEGO Z DWOMA ZBIORNIKAMI O POJEMNOŚCI 5L KAŻDY

- Zewnętrzna jednostka kontrolna z systemem kontroli i pomiaru powinna zapewniać pełną kontrolę procesu hodowli, powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i posiadać co najmniej 12 calowy, dotykowy, ciekłokrystaliczny, kolorowy, odporny na zalanie ekran do obsługi i nawigacji z możliwością wyświetlania graficznego trendów dla minimum 6 wartości procesowych w minimum trzech okresach czasowych (po czasie 1h, 12h, i np. 72h)

- System hodowlany  powinien być w postaci dwóch (2) niezależnych (warunek konieczny), dwuściennych zbiorników szklanych o pojemności roboczej 5 litrów; powinien być wyposażony w system pomp perystaltycznych zintegrowanych z fermentorem, system pomp perystaltycznych zewnętrznych, system wagowy w postaci zewnętrznych wag, system grzania i chłodzenia w postaci zewnętrznej chłodnicy

- Zasilanie 230V

- Port USB

- Jednostka kontrolna powinna umożliwiać jednoczesne podłączenie co najmniej dwóch zbiorników dwuściennych, szklanych, o różnych objętościach np. 1, 2, 5, 10 litrów w dowolnej konfiguracji z możliwością prowadzenia dwóch niezależnych hodowli

- Jednostka powinna mieć możliwość  zastosowania jednorazowych, polipropylenowych zbiorników hodowlanych o objętości 2 litrów

- Jednostka powinna posiadać co najmniej 4 wbudowane pompy perystaltyczne z funkcją regulacji średnicy węży silikonowych na jedną stronę/jeden zbiornik – co najmniej 12 sztuk na jednostkę

- Jednostka powinna być wyposażona w system pomp perystaltycznych umożliwiających:

  - korekcję pH poprzez dozowanie kwasu,

  - korekcję pH poprzez dozowanie zasady

  - kontrolę poziomu medium hodowlanego

  - kontrolę pienienia

- Dla korekcji pH - dwie pompy dozowania kwasu o prędkości maksymalnej co najmniej 44 rpm, z głowicą typu „easy-load”, - dla korekcji pH - dwie pompy dozowania zasady o prędkości maksymalnej co najmniej 44 rpm, z głowicą typu „easy-load”, - dla kontroli poziomu medium hodowlanego - dwie pompy o prędkości maksymalnej co najmniej 44 rpm, z głowicą typu „easy-load”, -  dla kontroli pienienia – dwie pompy o prędkości maksymalnej co najmniej 44 rpm, z głowicą typu „easy-load”. Pompy powinny posiadać tzw. totalizer (system sumowania) dla pomp dozujących

- Jednostka powinna co najmniej posiadać dwie (2) zewnętrzne pompy perystaltyczne z funkcją regulacji średnicy węży silikonowych, z głowicą typu „easy-load”, dla dozowania substratu, o regulowanej prędkości w zakresie minimum 0 -200 rpm, zakres prędkości oraz parametry pracy powinny być regulowane przez jednostkę kontrolną

- Jednostka powinna posiadać co najmniej cztery (4) wejścia dla gazów do systemu dozowania oraz mieszania gazów w zbiorniku, - powietrze, - tlen, - azot, - dwutlenek węgla

- Jednostka powinna posiadać co najmniej dwa (2) wyjścia dla gazów do systemu dozowania oraz mieszania gazów w zbiorniku typu, - sparger, - overlay

- Jednostka powinna posiadać dwukanałowy system umożliwiający mieszanie co najmniej czterech (4) gazów jednocześnie oraz zawór zabezpieczający ścieżkę gazu do naczynia w celu ochrony przed nadciśnieniem

- Jednostka powinna posiadać co najmniej pięć rotametrów na stronę (w sumie dziesięć (10): do dozowania powietrza dwa (2) - sparger, - overlay, – tlenu, - azotu, - dwutlenku węgla, razem 10 na system o zakresie przepływów mieszczącym się w przedziale  od co najmniej 1,3 l/min do co najmniej 13 l/min

- Jednostka powinna posiadać co najmniej  trzy (3) na stronę - sześć (6) na system Thermal MFC dla linii powietrza, tlenu, dwutlenku węgla o przepływie minimalnym co najmniej: 0.2 - 10 slpm (Air/N2 i CO2))

- Jednostka powinna posiadać filtr sterylny kapsułowy na linii zasilania gazu 0.2 µm

- Jednostka powinna posiadać wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli temperatury (system grzania/chłodzenia) – termostat wraz z pompą recyrkulacyjną i elektrozaworem do wody chłodzącej - system grzania i kontroli temperatury od 8°C powyżej wody chłodzącej do 80°C

- Jednostka powinna posiadać dwa obiegi wody chłodzącej: zbiornik hodowlany - jednostka centralna/sterująca i chłodnica gazów wylotowych - jednostka centralna/sterująca

- Jednostka powinna posiadać obieg wody grzejącej: zbiornik hodowlany - jednostka centralna/sterująca

- System powinien być wyposażony w zewnętrzną chłodnicę (chiller) zapewniającą zamknięty obieg wody chłodzącej z automatycznymi zaworami do chłodzenia naczynia hodowlanego i chłodnicy gazów wylotowych, - wydajność chłodzenia maksymalnie 1000 W w temperaturze otoczenia, - zakres temperatury -10 do +40 stopni Celsjusza, - wydajność pompy minimum 12 l/min przy ciśnieniu maksymalnym do 2,5 bar, - zasilanie 230VAC, 50/60 Hz

- Jednostka powinna posiadać co najmniej cztery (4) na system, dodatkowe złącza napięciowe i oporowe do dowolnego wykorzystania o parametrach co najmniej - 2x External Signal Input

0 -10 V, - 2x External Signal Input 4 - 20 mA

- Jednostka powinna być wyposażona w dwie (2) wagi na system (jedna sztuka na stronę) dla wagowej kontroli  dozowania substratu, - wskazanie wagi oraz kontrola za pomocą układu sterowania bioreaktorem, maksymalne obciążenie do 7 kg (ze względu na czynności technologiczne w procesie produkcyjnym), dokładność do 0,1 g, waga w postaci platformy ze stali nierdzewnej o możliwie najmniejszej średnicy (preferowana średnica około 250 mm , ze względu na optymalizację przestrzenną ułożenia wyposażenia)

- Jednostka powinna być wyposażona w dwie (2) wagi na system (jedna sztuka na stronę) dla wagowej kontroli  dozowania substratu do zbiornika hodowlanego umieszczonego bezpośrednio na platformie wagi - wskazanie wagi oraz kontrola za pomocą układu sterowania bioreaktorem, maksymalne obciążenie do 60 kg, - dokładność do 10 g, waga w postaci platformy ze stali nierdzewnej o wymiarach nie większych niż 400 mm bok, ze względu na optymalizację przestrzenną ułożenia wyposażenia

- Jednostka musi być wyposażona w jeden (1) na stronę, dwa (2) na system analizator gazów oddechowych – podwójny czujnik tlen-dwutlenek węgla z automatyczną kompensacją wilgotności i ciśnienia,  z możliwością mierzenia stężenia tlenu w zakresie co najmniej 1 - 50%, dla dwutlenku węgla co najmniej 0 - 10%. Minimalne wymagania dla analizatora gazów: - jednoczesne oznaczanie O2 i CO2, - czujnik O2 zbudowany z dwutlenku cyrkonu, pomiar stężenia tlenu w zakresie co najmniej  od 1 do 50% z dokładnością do co najmniej 0,2% w całym zakresie pomiarowym z odczytem co najmniej ± 3% wartość. Czujnik CO2- czujnik podczerwieni o dwóch długościach fal powinien wykrywać stężenie dwutlenku węgla w zakresie co najmniej od 0 do 10% z dokładnością do 0,2% w całym zakresie pomiarowym z odczytem co najmniej ± 3%. Odczyt danych niezależnie od przepływu gazów (w zakresie nie mniejszym niż 1-60 l/min), - pełna integracja z systemem bioreaktorowym, wyświetlanie danych na wyświetlaczu jednostki kontrolno-sterującej, - automatyczna kompensacja wilgoci i ciśnienia, - obudowa ze stali nierdzewnej (IP65), - połączenie ze ścieżką przepływu gazu poprzez adaptery, - instalacja i integracja czujnika w linii wydechowej ze zbiornikami bioreaktora, - częstotliwość pomiaru co najmniej co 10 sekund, - praca w zakresie temperatury co najmniej 15 - 40 ° C, - praca w zakresie ciśnienia co najmniej 0,8 - 1,3 bar (ciśnienie bezwzględne), - kalibracja jednopunktowa na powietrzu (0,04% objętościowego CO2, 20,97% obj. O2), - materiały w kontakcie z gazami spalinowymi: - stal nierdzewna, - termoelastomer, - szafir, - PTFE, - polimer H.L., - nitryl, - filtry z PTFE, 0,22 μm; PTFE, 5 μm, - zasilanie 24V 1A, - warunki przechowywania 0 - 60 ° C , - niezbędne kable połączeniowe,

- Jednostka powinna posiadać kabel zasilający typ A-CEE7, IP 65

- Jednostka powinna posiadać port USB

- Jednostka powinna posiadać tacę z uchwytem magnetycznym na odczynniki, umieszczoną na obudowie, na górnej części jednostki

- Jednostka powinna posiadać uchwyty do wygodnego i bezpiecznego transportu urządzenia

- Jednostka powinna posiadać układ awaryjnego zamknięcia systemu grzania przy defekcie odczytu czujnika

- Wymiary jednostki centralnej/sterującej mającej zmieścić się na stole laboratoryjnym nie mogą być większe niż: 400 mm x  450 mmx900 mm (podstawa, wysokości odpowiednio)

- Waga jednostki centralnej/sterującej nie powinna przekraczać 60 kg, ze względu na nośność stołu laboratoryjnego

- Urządzenie powinno być wyposażone w zewnętrzny kompresor bezolejowy, umożliwiający pracę bez konieczności podłączania bioreaktora do zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza

1.2 ZBIORNIKI REAKCYJNE / HODOWLANE – SYSTEM POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W DWA (2) IDENTYCZNIE ZBUDOWANE I WYPOSAŻONE ZBIORNIKI REAKCYJNE / HODOWLANE

Zamawiający używając słowa „zbiornik” ma na myśli dwa identyczne zbiorniki, przy czym w opisie zastosowano liczbę pojedynczą.

- Zbiornik hodowlany powinien być dwuścienny

- Zbiornik hodowlany powinien być wykonany ze szkła borokrzemowego

- Zbiornik hodowlany powinien posiadać cylindryczne dno

- Zbiornik hodowlany powinien być przystosowany do sterylizacji w autoklawie

- Połączenie zbiornika hodowlanego oraz chłodnicy gazów wylotowych do jednostki sterującej powinno odbywać się za pomocą złączek umożliwiających łatwe jego podłączenie/rozłączenie

- Objętość robocza zbiornika powinna wynosić co najmniej 5 litrów, objętość całkowita zbiornika powinna wynosić co najmniej 6,6 litra, objętość minimalna zbiornika powinna wynosić co najmniej 0,6 litra

- Obudowa zbiornika powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, z płaską podstawą, która powinna zapewniać stabilność, oraz uchwytami do mocowania węży silikonowych, przewodów łączących czujniki i elektrody z jednostką centralną

- Obudowa zbiornika powinna posiadać co najmniej 4 uchwyty( w tym dwa górne i dwa boczne) umożliwiające łatwy transport i przenoszenie zbiornika

- Obudowa zbiornika powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie mocowania szklanego naczynia reakcyjnego w stelażu podczas czyszczenia

- Zbiornik powinien posiadać pokrywę ze stali nierdzewnej wraz z portami do instalacji wyposażenia w ilości co najmniej:

- 8 portów  o średnicy 6 mm

- 3 porty o średnicy 12 mm

- 3 porty o średnicy 19 mm

- Wysokość zbiornika hodowlanego wraz z chłodnicą gazów wylotowych nie może przekraczać 510 mm - warunek konieczny, ze względu na rozmiar autoklawu, przy czym zamawiający dopuszcza i wymaga dostarczenia dla każdego zbiornika redukcji wysokości chłodnicy gazów wylotowych

- Zbiornik powinien być wyposażony w chłodnicę gazów wylotowych zakończoną  filtrem teflonowym z porami 0.2 µm

- Zbiornik powinien być wyposażony w uchwyt/stelaż dla butelek płynów korekcyjnych o pojemności 500 ml. Uchwyt powinien być łatwo demontowany przed autoklawowaniem zbiornika oraz łatwo instalowany podczas przygotowania do pracy systemu

1.3 WYPOSAŻENIE ZBIORNIKÓW REAKCYJNYCH/HODOWLANYCH – DWA (2) ZBIORNIKI MUSZĄ BYĆ IDENTYCZNIE WYPOSAŻONE

Zamawiający pisząc „zbiornik” ma na myśli dwa identyczne zbiorniki, przy czym w opisie zastosowano liczbę pojedynczą.

- Zbiornik powinien posiadać system napowietrzania zbiornika typu „ring sparger”

- Zbiornik powinien posiadać mieszadło z uszczelnieniem z co najmniej dwoma dyskami mieszającymi typu „Rushton” o średnicy co najmniej 60 mm z sześcioma segmentami wykonanymi ze stali nierdzewnej z możliwością montażu na dowolnej wysokości trzonu mieszadła

- Zbiornik powinien posiadać rurkę typu „harvest” do zbierania zawartości zbiornika z różnej wysokości o średnicy wewnętrznej co najmniej 4 mm

- Zbiornik powinien być wyposażony w autoklawowalny, ręczny próbnik do sterylnego    pobierania próbek o objętości co najmniej 15 ml, wyposażony w klamrę ze stali nierdzewnej,    filtr sterylizujący typu mini o porach 0,2 µm oraz wolny wąż do zbierania zawartości próbnika     o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, dodatkowo strzykawka z połączniem typu luer-lock, uchwyt     do zamocowania na stelażu zbiornika

- Zbiornik powinien posiadać port do dozowania płynów korekcyjnych z 4 otworami o średnicy co najmniej 2 mm

- Zbiornik powinien posiadać tzw. „baffle cage” - łamacze wiru we wnętrzu zbiornika -  4 sztuki łatwo demontowalne

- Zbiornik powinien być wyposażony w silnik napędzający mieszadło w zakresie obrotów co najmniej 20 - 1500 rpm, o mocy około 200W

- Zbiornik powinien być wyposażony w czujnik temperatury Pt 100 o zakresie pomiaru co najmniej 0 - 150oC i dokładności 0,1oC, o długości pozwalającej wykonać pomiar jak najbliżej dna zbiornika z kablem połączeniowym o długości co najmniej 1m

- Zbiornik powinien być wyposażony w kombinowaną elektrodę pH/Redox o zakresie pomiaru pH 2 - 12 i dokładności 0,01 pH, o zakresie pomiaru potencjału redox - 1,000 – 1,000 mV i dokładności co najmniej do 1 mV, długości pozwalającej wykonać pomiar jak najbliżej dna zbiornika, z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym VP8 - bushing, co najmniej 1 m. Wraz z elektrodą wymagane jest dostarczenie trzech (3) buforów o pH 4, 7 ,9 do kalibracji elektrody pH, w butelkach o pojemności co najmniej 250 ml

- Zbiornik powinien być wyposażony w elektrodę pO2 – optyczna elektroda tlenowa z zakresem pomiaru co najmniej  0 - 100% i dokładnością do 0,1%, o długości pozwalającej wykonać pomiar jak najbliżej dna zbiornika , z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym VP8-bushing, co najmniej 1 m

- Zbiornik powinien być wyposażony w czujnik piany konduktometryczny z możliwością regulowania położenia wysokości w zbiorniku, o długości co najmniej 80 mm, z izolacją ceramiczną wraz z  kablem połączeniowym

- Zbiornik powinien być wyposażony w konduktometryczny czujnik poziomu płynu w zbiorniku, z możliwością regulowania położenia wysokości w zbiorniku, o długości co najmniej 150 mm, z izolacją ceramiczną wraz z  kablem połączeniowym

- Zbiornik powinien być wyposażony w port inokulacyjny z membraną typu septum

- Zbiornik powinien być wyposażony w autoklawowalne butelki do podłączania płynów korekcyjnych, co najmniej 4 sztuki (8 na system) o poj. 500 ml każda wraz z nakrętkami i uszczelkami z dwoma złączami wężów dla przewodów i filtrem odpowietrzającym 0.2 µm

- Zbiornik powinien być wyposażony w zestaw części zapasowych w postaci wszystkich uszczelek mających  zastosowanie w systemie, zaślepek nieużywanych portów

- Każdy element mający kontakt z produktem powinien być wykonany ze stali nierdzewnej 316L

- Elementy nie mające kontaktu z produktem dopuszcza się aby były wykonane ze stali nierdzewnej 316L

- Uszczelki powinny być silikonowe i EPDM

- Zbiornik powinien być wyposażony w zestaw wszelkich odpowiednich filtrów dla gazów wlotowych jak i wylotowych, węży połączeniowych, rur do instalacji itd.

1.4. OPROGRAMOWANIE + KOMPUTERY

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania kompatybilnego z zestawem bioreaktorów wraz z licencjami

1.4.1 Oprogramowanie powinno zapewniać:

- gromadzenie danych w interwałach

- wizualizację procesu

- opis procesu

- transfer danych

- eksport danych do arkusza Excel,

1.4.2 Oprogramowanie powinno posiadać:

- przyjazny dla użytkownika , intuicyjny,  graficzny interfejs

- łatwe i elastyczne eksportowanie danych jako plik np.: csv

1.4.3 System podstawowy – wymagania:

- 1 x Pakiet oprogramowania standardowego na co najmniej 4 jednostki procesowe z:

- możliwością dodania kolejnych jednostek w przyszłości

- możliwość walidacji SCADA-Software (według kategorii 4 GAMP) dla:

- pozyskiwania danych

- wizualizacji procesu

- kontroli nadzorczej procesu

- oceny procesu

- możliwość rozbudowy o moduły

- konfigurowalny

- możliwość podłączenia bioreaktorów różnych dostawców

- możliwość podłączenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak np. różne analizatory

- dokumentacja procesu zgodna z cGMP

- połączenie z pakietami oprogramowania różnych firm

- obsługa standard OPC

1.4.4 Kontrola procesu – wymagania:

- 1 x moduł kontroli receptur S88 tzw. Recipe Control (S88) na cztery (4) jednostki procesowe

- kontrola receptur zgodnie ze standardem ISA S88

- tworzenie receptur Master dla powtarzalnej kontroli procesu

- łatwe tworzenie i konserwacja za pomocą graficznego edytora wykresów funkcji sekwencyjnych

- wizualnie identyfikowalny proces

- moduł wykonawczy receptury, przechowujący całą automatyczną i ręczną dokumentację kroków procesu i raportowanie

Do instalacji i obsługi urządzeń zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu komputerowego w postaci stacjonarnych komputerów (5 sztuk)  z monitorem, drukarki (1 sztuka) oraz komputera przenośnego typu laptop (1 sztuka).

Wymagania dla komputera stacjonarnego nr 1:

- procesor o szybkości minimum 3.40 GHz

- 8 GB pamięci głównej (RAM)

- karta graficzna z pamięcią wewnętrzną minimum 2 GB

- dysk twardy HDD lub SSD o pojemności 1 TB

- 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit

- 1x Serial, 6x USB

- napęd 16x DVD +/- RW

- laserowa drukarka kolorowa

- UPS

- dodatkowa karta Ethernet (RJ45)

- oprogramowanie Microsoft Windows 10 (64Bit) lub równoważne

- monitor minimum co najmniej 21 cali

Wymagania dla komputera stacjonarnego nr 2:

- procesor o prędkości minimum 3.6 GHz

- 8 GB pamięci DDR4 2666 MHz

- karta graficzna z minimum 8 GB pamięci GDDR5

- 2 TB pamięci masowej

- Mysz

- Klawiatura

Wymagania dla komputera stacjonarnego nr 3 (3 sztuki):

- procesor o prędkości minimum 3.60 GHz

- pamięć RAM 16 GB DDR4

- dysk twardy SSD 512 GB

- dysk twardy HDD 4 TB

- Klawiatura bezprzewodowa + mysz

- Karta graficzna minimum 6GB

- Microsoft OEM Win Pro 10 64Bit Polish lub równoważny

- Zasilacz minimum 750W,

Wymagania dla komputera typu laptop:

- Wielkość matrycy: 15" - 15.9"

- Rozdzielczość (px): 1920 x 1080

- Powłoka matrycy: matowa

- Szybkość procesora: 2.7 GHz

- Wielkość pamięci RAM: 16 GB

- Pojemność dysku: 240 GB

- Typ dysku twardego: SSD

- Złącza: HDMI, USB 2.0, RJ-45, D-Sub (VGA), ExpressCard, minijack 3,5 mm (audio), eSata, USB 3.0, DisplayPort, złącze dokowania

- Komunikacja: Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps

- Multimedia: czytnik kart pamięci, głośniki, mikrofon

- Sterowanie: klawiatura, touchpad, klawiatura numeryczna

- Stacja dokująca

- Mysz

- Klawiatura

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników, w liczbie minimum 10 osób, z zakresu obsługi oprogramowania w tym:

- wprowadzenie do systemu SCADA

- przechowywanie danych i zarządzanie partiami

- wizualizacja procesu z programem obsługi operatora

- zarządzanie danymi off-line

- eksport danych

- konfiguracja zmiennych, kontrolerów i obliczeń

- tworzenie kopi zapasowych

- automatyzacja procesów z recepturami ANSI-88 (konfiguracja i użycie)

- czas trwania: co najmniej 3 dni, przy czym zamawiający dopuszcza udział w szkoleniu za granicą

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla osób zarządzających, w ilości minimum 10 osób, pełniących rolę nadzorczą z zakresu obsługi oprogramowania w tym:

- wprowadzenie do systemu SCADA i jego podstawowe funkcje (program obsługi operatora, zarządzanie danymi, opcje konfiguracji)

- konfiguracja jednostek procesowych i jednostek sterujących

- sterowanie PID i ich zastosowania

- zarządzanie użytkownikami, 21 CFR część 11 i ścieżka audytu

- raporty konfiguracji

- tworzenie kopi zapasowych

- konserwacja, odzyskiwanie systemu i narzędzia systemowe

- automatyzacja procesów z recepturami ANSI-88

- instalacja i deinstalacja serwera i stacji roboczej

- tworzenie struktury sieci i ustawienia

- ustawienia bezpieczeństwa

- czas trwania: 3 dni, przy czym zamawiający dopuszcza udział w szkoleniu za granicą

ETAP 2

|  | Urządzenie | Ilość | Etap |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioreaktory | Bioreaktor 30L | 1 | 2 |
| Akcesoria | Wytwornica dla bioreaktora 30L | 1 | 2 |
| Akcesoria | Wirówka | 1 | 2 |
| Akcesoria | Kompresor dla bioreaktora 30L | 1 | 2 |

2. STALOWY BIOREAKTOR SKALI PÓŁTECHNICZNEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 30L

WYMAGANIA

W skład gotowego zestawu powinny wchodzić:

- zintegrowana na jednym stelażu jednostka kontrolna z systemem kontroli i pomiaru

- system grzania

- system dozowania gazów

- system hodowlany

- system pomp perystaltycznych (kontrolujące media) zewnętrznych i zintegrowanych z bioreaktorem

2.1 BUDOWA I WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI CENTRALNEJ/STERUJĄCEJ STALOWEGO BIOREAKTORA SKALI PÓŁTECHNICZNEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 30L

- Zewnętrzna jednostka kontrolna z systemem kontroli i pomiaru powinna zapewniać pełną kontrolę procesu hodowli, powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i posiadać co najmniej 10 calowy, dotykowy, kolorowy, odporny na zalanie ekran do obsługi i nawigacji z możliwością wyświetlania graficznego trendów dla minimum 6 wartości procesowych w minimum trzech okresach czasowych (po czasie 1h, 12h, i np. 72h)

- Powinna posiadać oprogramowanie z możliwością sterowania i kontroli następujących parametrów:

  - mieszania

  - temperatury poprzez system termostatowania i elektrozawór do wody chłodzącej

  - pH/Redox poprzez wbudowane pompy/kwas i zasadę

  - DO (rozpuszczonego tlenu O2 - system kaskadowej kontroli)

  - stopnień recyrkulacji poprzez przepływ substratu

  - kontrola dozowania substratu

  - kontrola poziomu płynu hodowlanego

- kontrola piany

  - kalibracja dla pH (wraz z re - kalibracją)

  - DO (O2)

  - totalizer (system sumowania) do pomp dozujących i zaworów dozowania gazów

- Cztery (4) wbudowane pompy perystaltyczne o stałej prędkości obrotowej minimum 20 rpm

- Jedna (1) zewnętrzna pompa perystaltyczna z funkcją regulacji średnicy węży silikonowych, z głowicą typu „easy-load”, dla dozowania substratu, o regulowanej prędkości w zakresie minimum 0-200 rpm, zakres prędkości oraz parametry pracy powinny być regulowane przez jednostkę kontrolną

- Zasilanie 400 V, 50 Hz, 16A,  TNS-Net

- System hodowlany  powinien być w postaci stalowego zbiornika dwuściennego o pojemności roboczej 30 litrów

- Jednostka powinna posiadać co najmniej dwa (2) wejścia dla gazów do systemu dozowania oraz mieszania gazów w zbiorniku:

  - powietrze

  - tlen

- Jednostka powinna posiadać wyjście dla gazów do systemu dozowania oraz mieszania gazów w zbiorniku typu ring sparger

- Jednostka powinna posiadać dwukanałowy system umożliwiający mieszanie co najmniej dwóch (2) gazów jednocześnie oraz zawór zabezpieczający ścieżkę gazu do naczynia w celu ochrony przed nadciśnieniem

- Jednostka powinna posiadać co najmniej jeden (1) rotametr w ścieżce dozowania mieszaniny powietrza i tlenu, o zakresie przepływu mieszczącym się w przedziale  od co najmniej 5 l/min do co najmniej 52 l/min

- Jednostka powinna posiadać co najmniej jeden (1) Thermal MFC wspólnie dla linii powietrza i tlenu, o przepływie minimalnym co najmniej: 1 - 50 slpm (Air/N2)

- Jednostka powinna posiadać możliwość minimum czterostopniowej kaskadowej kontroli dozowania i mieszania gazów, w krokach:

  - prędkość mieszadła

  - natężenie przepływu gazu (ze sterownikiem przepływu masowego)

  - dozowanie tlenu

  - dodawanie substratu

- Każdy element kaskady powinien być programowalny i posiadać możliwość ustawienia jego kolejności

- Jednostka powinna posiadać możliwość indywidualnego ustawienia min i max wyjścia regulatora dla każdego elementu kaskady

- Jednostka powinna posiadać filtr sterylny (0.2 µm) w obudowie ze stali nierdzewnej na linii zasilania gazu

- Jednostka powinna posiadać wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli temperatury (system grzania/chłodzenia) – termostat wraz z pompą recyrkulacyjną i elektrozaworem do wody chłodzącej - system grzania i kontroli temperatury od 8°C powyżej wody chłodzącej do 90°C

- Jednostka powinna posiadać dwa obiegi wody chłodzącej: zbiornik hodowlany - jednostka centralno-sterująca/pomocnicza i chłodnica gazów wylotowych - jednostka centralno-sterująca/pomocnicza

- Jednostka powinna posiadać obieg wody grzejącej: zbiornik hodowlany - jednostka centralno-sterująca/pomocnicza

- Jednostka powinna posiadać układ awaryjnego zamknięcia systemu grzania przy defekcie odczytu czujnika

- Jednostka powinna posiadać co najmniej dwa (2) dodatkowe złącza napięciowe i oporowe do dowolnego wykorzystania o parametrach co najmniej:

  - 1x External Signal Input 0-10 V

  - 1x External Signal Input 4-20 mA

- Jednostka powinna być wyposażona w jedną (1) wagę dla wagowej kontroli  dozowania substratu:

  - wskazanie wagi oraz kontrola za pomocą układu sterowania bioreaktorem

  - maksymalne obciążenie do 7 kg

  - dokładność do 0,1 g

  - waga w postaci platformy ze stali nierdzewnej o możliwie najmniejszej średnicy (preferowana średnica około 250 mm , ze względu na optymalizację przestrzenną ułożenia wyposażenia)

- Jednostka musi być wyposażona w jeden (1) analizator gazów oddechowych – podwójny czujnik tlen-dwutlenek węgla z automatyczną kompensacją wilgotności i ciśnienia,  z możliwością mierzenia stężenia tlenu w zakresie co najmniej 1 - 50%, dla dwutlenku węgla co najmniej 0 - 10%. Minimalne wymagania dla analizatora gazów: - jednoczesne oznaczanie O2 i CO2, - czujnik O2 zbudowany z dwutlenku cyrkonu, pomiar stężenia tlenu w zakresie co najmniej  od 1 do 50% z dokładnością do co najmniej 0,2% w całym zakresie pomiarowym z odczytem co najmniej ± 3% wartość. Czujnik CO2- czujnik podczerwieni o dwóch długościach fal powinien wykrywać stężenie dwutlenku węgla w zakresie co najmniej od 0 do 10% z dokładnością do 0,2% w całym zakresie pomiarowym z odczytem co najmniej ± 3%. Odczyt danych niezależnie od przepływu gazów (w zakresie nie mniejszym niż 1-60 l/min), - pełna integracja z systemem bioreaktorowym, wyświetlanie danych na wyświetlaczu jednostki kontrolno-sterującej, - automatyczna kompensacja wilgoci i ciśnienia, - obudowa ze stali nierdzewnej (IP65), - połączenie ze ścieżką przepływu gazu poprzez adaptery, - instalacja i integracja czujnika w linii wydechowej ze zbiornikami bioreaktora, - częstotliwość pomiaru co najmniej co 10 sekund, - praca w zakresie temperatury co najmniej 15 - 40°C, - praca w zakresie ciśnienia co najmniej 0,8 - 1,3 bar (ciśnienie bezwzględne), -kalibracja jednopunktowa na powietrzu (0,04% objętościowego CO2, 20,97% obj. O2), - materiały w kontakcie z gazami spalinowymi: - stal nierdzewna, - termoelastomer, - szafir, - PTFE, - polimer H.L., - nitryl, -filtry z PTFE, 0,22 μm; PTFE, 5 μm, - zasilanie 24V 1A, - waga do około 4 kg ( ze względu na czynności technologiczne w procesie produkcyjnym), - warunki przechowywania 0 - 60 ° C , - niezbędne kable połączeniowe

- Jednostka powinna posiadać kabel zasilający typ CEE7, 400VAC/50 Hz; 16A, TNS-Net

2.2 BUDOWA I WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

Jednostka pomocnicza w postaci ramy z:

- kompletnym orurowaniem ( stal nierdzewna 316L)

- wsparciem dla naczynia hodowlanego

- wsparciem konsoli jednostki sterującej

- system termostatu -  w pełni automatyczny system kontroli temperatury od 8oC powyżej wody chłodzącej do 90°C, możliwość sterylizacji w miejscu - grzałka elektryczna o mocy co najmniej 6kW (temperatura sterylizacji do 130°C), system grzania powinien być zaprojektowany do zbiorników dwuściennych z płaszczem grzejnym, płaszcz zaopatrzony w zawór wlotowy i wylotowy. Powinien to być zamknięty system kontroli temperatury wody pod ciśnieniem z pompą recyrkulacyjną, który posiada wymiennik ciepła do chłodzenia i ogrzewania,  chłodzenie: pulsacyjny zawór wody chłodzącej i wymiennik ciepła, automatyczne zawory do sterylizacji in-situ

2.3 BUDOWA ZBIORNIKA REAKCYJNEGO / HODOWLANEGO

- Zbiornik hodowlany powinien być wykonany ze stali nierdzewnej 316L

- Zbiornik umieszczony w stelażu ze stali nierdzewnej, chropowatość powierzchni wewnątrz: (stopień polerowania) Ra <= 0,5 μm, elektropolerowany,

- Stelaż zbiornika wyposażony w co  najmniej 4 kółka polipropylenowe do przemieszczania z możliwością blokady ruchu

- Zbiornik hodowlany powinien być dwuścienny

- Podwójna ściana ze stali nierdzewnej ze szkłem podłużnym (szyba kontrolna),  szkło      borokrzemianowe z EPDM o wymiarach w zakresie 175 x 30 +/- 5 mm

- Zbiornik hodowlany powinien posiadać torosferyczne dno

- Zbiornik hodowlany powinien być przystosowany do sterylizacji temperaturowej w miejscu tzw. SIP (sterilisation in place)

- Sterylizacja zbiornika poprzez  podgrzanie naczynia hodowlanego

- Sekwencja pełnej sterylizacji naczynia powinna obejmować min.:

    - regulację czasu i temperatury sterylizacji

    - regulację temperatury procesu schładzana po sterylizacji

    - monitorowanie temperatury sterylizacji

- Zbiornik powinien posiadać objętość całkowitą 42L, roboczą nie mniejszą niż 30L, minimalną nie mniejszą niż 7L

- Stosunek wysokości zbiornika do jego średnicy, tzw. ratio: 3 : 1

- Części zbiornika mające kontakt z  substratem/produktem powinny być wykonane z: AISI 316L

- Zamknięcie zbiornika w postaci płaskiej płyty ze śrubami motylkowymi z portami

- Porty w płycie – co najmniej 9 w tym:

  - dla filtra wlotu powietrza

  - dla chłodnicy gazów wylotowych

  - dla zaworu bezpieczeństwa

  - wziernik z lampką halogenową

  - 5 x 19 mm

- Porty górnego poziomu- pod pokrywą zbiornika:

  - 3 x 25 mm, nachylone pod kątem 15°

- Porty niższego poziomu – boczne, umieszczone w okolicach dna zbiornika:

  - 3 x 25 mm, nachylone pod kątem 15°

  - 1 x 25 mm – port próbkowania

  - 1 x 12 mm dla czujnika temperatury Pt 100

- Port dolnego poziomu – umieszczony w dnie zbiornika- wykorzystanie zamiennie:

  - poboru prób

  - zawór spustowy

- Dodatkowo zbiornik wyposażony w

  - tzw. łamacze wiru - 4 przegrody,  łatwo demontowalne

  - zawór bezpieczeństwa

- System mieszania w postaci bezszczotkowego silnika o mocy co najmniej 1.2 kW typu  serwomotor DC lub równoważny

- Zakres prędkości mieszania 20 - 600 rpm

- Dodatkowo holder silnika na czas mycia zbiornika, wbudowany w stelaż zbiornika hodowlanego

- Mieszadło typu Rushton z minimum trzema (3) dyskami mieszającymi o średnicy co najmniej 105 mm,  o dowolnie zmiennym położeniu i ilości na trzpieniu mieszadła

- Materiał uszczelniający mieszadło: ceramiczno - węglowy

- Bełkotka pierścieniowa

- Zbiornik zaopatrzony w manometr do kontroli ciśnienia wewnątrz o zakresie minimum -1/+ 3 bar

- Zbiornik powinien być wyposażony w chłodnicę gazów wylotowych zakończoną  obudową filtracyjną stalową wraz z wkładem / filtrem teflonowym z porami 0.2 µm

- Sterylizowany gorącą parą system poboru prób / zamiennie jako zawór opróżniania naczynia typu SVC 25, zamocowany w dolnej części naczynia hodowlanego, składający się z:

  - przewodu parowego z ręcznym zaworem membranowym do pary

  - linii kondensatu z ręcznym zaworem membranowym i odwadniaczem

  - butelka do pobierania próbek – połączenie do zaworu SVC 25 o pojemności 250 ml,  z zakrętką, zaworem membranowym i złączem do SVC 25, rurką kondensatu, ze sterylnym filtrem 0,2 μm

- Sterylizowalne zawory i porty podawcze w postaci trójdrożnego portu typu SACOVA o średnicy wewnętrznej minimum 4 mm

- Dodatkowo port podawczy w postaci jednodrożnego portu typu SACOVA o średnicy wewnętrznej minimum 4 mm

- Zbiornik powinien być wyposażony w zestaw do inokulacji 1-kanałowej w postaci portu inokulacyjnego z membraną typu septum. Membrana  umieszczona w porcie o średnicy 19 mm membrana wykonana z gumy bromobutylowej zatwierdzonej przez FDA

- Kontrola pH poprzez sterylizowalną elektrodę do pomiaru pH i pompy podające kwas (1) i zasadę (1), każda pompa z prędkością minimalną 20 rpm, dozującą kwas lub/i zasadę w sposób pulsacyjny

- Zbiornik powinien być wyposażony w kombinowaną elektrodę pH/Redox o zakresie pomiaru pH 2-12 i dokładności 0,01 pH, o zakresie pomiaru potencjału redox -2,000 – 2,000 mV i dokładności co najmniej do 1 mV, długości pozwalającej wykonać pomiar jak najbliżej osi zbiornika, z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym VP8-bushing, o długości co najmniej 2 m. Wraz z elektrodą wymagane jest dostarczenie trzech (3) buforów o pH 4, 7 ,9 do kalibracji elektrody pH, w butelkach o pojemności co najmniej 250 ml

- W pełni automatyczny system kontroli stężenia rozpuszczonego tlenu w podłożu

- Optyczna elektroda do pomiaru DO  o zakresie 0–100% i dokładności do 0.1% długości pozwalającej wykonać pomiar jak najbliżej osi zbiornika, z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym VP8-bushing, o długości co najmniej 2 m

- Czujnik temperatury Pt-100 o zakresie pomiarowym 0–150°C z dokładnością do 0.1 C kontrola poprzez płaszcz wodny, długość czujnika pozwalająca wykonać pomiar wewnątrz przestrzeni zbiornika wewnętrznego

- W pełni automatyczny system kontroli poziomu piany w postaci czujnika piany i pompy perystaltycznej, czujnik konduktometryczny o długości pozwalającej na  swobodne regulowanie położenia wysokości w zbiorniku, z izolacją ceramiczną wraz z  kablem połączeniowym

- System powinien być wyposażony w zestaw tzw. High-Foam służący do wykrywania piany w przewodzie wydechowym przed filtrem wydechowym, zapewniający w przypadku wykrycia piany wyłączenie napowietrzania i mieszania

- W pełni automatyczny system kontroli poziomu cieczy w postaci czujnika poziomu i pompy perystaltycznej, konduktometryczny z możliwością regulowania położenia wysokości w zbiorniku, z izolacją ceramiczną wraz z kablem połączeniowym, długość czujnika pozwalającej na swobodne regulowanie położenia wysokości w zbiorniku

- Rurka typu Harvest pipe zainstalowana w porcie o średnicy 19 mm

- Zestaw czterech (4) butelek do płynów korekcyjnych o pojemności co najmniej 1000 ml, autoklawowalne, z głowicą ze stali nierdzewnej z dwoma króćcami dla podłączenia węży silikonowych o średnicy wewnętrznej minimum 1,6 mm, uszczelką silikonową, filtrem oddechowym typu mini z porami 0,2 µm

- Jedna (1) butelka do zbierania zawartości zbiornika o pojemności co najmniej 5000 ml, autoklawowalna, z głowicą ze stali nierdzewnej z dwoma króćcami dla podłączenia węży silikonowych o średnicy wewnętrznej minimum 1,6 mm, uszczelką silikonową, filtrem oddechowym typu mini z porami 0,2 µm

- Elementy nie mające kontaktu z produktem dopuszcza się, aby były wykonane ze stali nierdzewnej 304L

- Uszczelki powinny być silikonowe i EPDM

- Zbiornik powinien być wyposażony w zestaw wszelkich odpowiednich filtrów dla gazów wlotowych jak i wylotowych, węży połączeniowych, rur do instalacji itd.

2.4 URZĄDZENIA PERYFERYJNE ORAZ INNE ELEMENTY NIEZBĘDNE DO INSTALACJI BIOREAKTORA I JEGO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA

Zamawiający wymaga dostarczenia, zewnętrznych urządzeń w postaci wytwornicy pary o parametrach:

  - wymiary w zakresie nie większym niż 350 mm x 350 mm x 300 mm ze względu na optymalizacje położenia wyposażenia na linii technologicznej

  - zasilanie  230 V, 50/60 Hz

  - pobór mocy maksymalnie 1200 W

  - ciśnienie pary minimum 4,5 bar

  - temperatura pary 150 °C

  - pojemność kotła 3,5 l

  - manualne napełnianie zbiornika wody

  - możliwie najniższa waga do 9 kg

  - obudowa ze stali nierdzewnej

- Zewnętrzny kompresor bezolejowy, umożliwiający pracę bez konieczności podłączania bioreaktora do zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza

- Wirówka przepływowa:

  - względna siła odśrodkowa: 17 000 x g

  - prędkość obrotowa cylindra: 17 000 obr./min.  ±10%

  - objętość cylindra: 6 l

  - ciśnienie wlotowe: 0-0.5 bara

  - wlot/wylot: DN20 / DN40

  - przepływ: 360 l/h

  - masa własna nie przekraczająca nośności wylewki, czyli do 450 kg na metr kw.:

  - zasilanie: 2.2 kW/ 3x 400V/50Hz

  - wymagane zabezpieczenie sieci zasilającej 3 x25 A

  - montaż wyłącznie na precyzyjnie wypoziomowanym podłożu

- Zestaw instalacyjny:

  - 2 szt. złącza węża do rurki silikonowej ze średnica wewnętrzna 8 mm Ø (do powietrza i pary)

  - 3 szt. złączki do węży silikonowych o średnicy wewnętrznej 12 mm (dla wody chłodzącej, powrotu wody chłodzącej, pary)

  - 1 szt. złącze węża do rurki silikonowej o średnicy wewnętrznej 12 mm (do spustu)

  - 1 szt. Wąż silikonowy odporny na temperaturę 2 m 8 x 2 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 2 szt. Wąż silikonowy odporny na temperaturę 2 m 12 x 2 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 1 szt. Wąż silikonowy 2 m PVC 8 x 3 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 2 szt. 2 m wąż PVC 12,7 x 3 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 4 zaciski do rur 8 x 2 mm

  - 8 zacisków do rur 12 x 2 mm

ETAP 3

|  | Urządzenie | Ilość | Etap |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioreaktory | Bioreaktor 200L | 1 | 3 |
| Akcesoria | Wytwornica dla bioreaktora 200L | 1 | 3 |
| Akcesoria | Kompresor dla bioreaktora 200L | 1 | 3 |

3. STALOWY BIOREAKTOR SKALI TECHNICZNEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 200L

WYMAGANIA

W skład gotowego zestawu powinny wchodzić:

- jednostka kontrolna z systemem kontroli i pomiaru

- system grzania

- system dozowania gazów

- system hodowlany

- system pomp perystaltycznych (kontrolujące media ) zewnętrznych i zintegrowanych z bioreaktorem

Wymiary kompletnego zestawy powinien mieścić się w przestrzeni podstawy do 200x200 cm i wysokości do 315 cm

3.1 BUDOWA I WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI CENTRALNEJ/STERUJĄCEJ STALOWEGO BIOREAKTORA SKALI TECHNICZNEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 200L

- Zewnętrzna jednostka kontrolna z systemem kontroli i pomiaru powinna zapewniać pełną kontrolę procesu hodowli. Powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, umiejscowiona na platformie ze stali nierdzewnej z kółkami do przemieszczania z możliwością blokowania położenia, o wymiarach w zakresie: i posiadać co najmniej 19 calowy, dotykowy, kolorowy, odporny na zalanie, ciekłokrystaliczny, szklany ekran do obsługi i nawigacji z możliwością wyświetlania graficznego trendów dla minimum 6 wartości procesowych w minimum trzech okresach czasowych (po czasie 1h, 12h, i np. 72h). Ekran powinien mieć możliwość regulowania kąta nachylenia dla odpowiedniego dostosowania położenia dla wzrostu operatora

- Powinna posiadać oprogramowanie z możliwością sterowania i kontroli następujących parametrów:

  - mieszania

  - temperatury poprzez system termostatowania i elektrozawór do wody chłodzącej

  - pH / Redox poprzez wbudowane pompy/kwas i zasadę

  - DO ( rozpuszczonego tlenu O2 - system kaskadowej kontroli)

  - stopnień recyrkulacji poprzez przepływ substratu

  - kontrola dozowania substratu

  - kontrola poziomu płynu hodowlanego

- kontrola piany

  - kalibracja dla pH (wraz z re - kalibracją)

  - kalibracja pomp perystaltycznych oraz zerowanie licznika pomp

  - DO (O2)

  - system sumowania do pomp dozujących i zaworów dozowania gazów tzw. totalizer

  - dozowania substratu A, B, C, D za pomocą pomp wewnętrznych lub zewnętrznych

  - wyświetlanie alarmów:

    - wartości procesowych

    - wyłącznika głównego

    - alarmy systemowe

    - lista historii alarmów

  - możliwość wykorzystania zintegrowanych pomp jako pomp substratu

  - wyłączenie ogrzewania przy awarii pomiaru temperatury

- Jednostka powinna posiadać wbudowane wzmacniacze o minimalnych zakresach:

- wzmacniacz temperatury dla połączenia Pt100, zakres wejściowy 0-150°C, rozdzielczość 0,1°C

- wzmacniacz DO, zakres wejściowy 0 - 600 nA, rozdzielczość 0,1 nA

- wzmacniacz anty-piany dla sondy antypianowej o przewodności w zakresie:

0,2 μS - 200 mS

- wzmacniacz dla sondy poziomu o przewodności w zakresie: 0,2 μS - 200 mS

- wzmacniacz pH / Redox, pomiaru pH / redoks w zakresie pH: -800 ... + 800 mV (pH 2-12), rozdzielczość 0,5 mV (pH 0,01), zakres wejściowy Redox: -2000 ... + 2000 mV, rozdzielczość 1 mV

- wzmacniacz przetwornika ciśnienia -0,5 do 2 bar, piezorezystancyjny, zakres pomiarowy: -0,5 do 2,0 bar

- Cztery (4) wbudowane pompy perystaltyczne o stałej prędkości obrotowej minimum 44 rpm dla kwasu, zasady, czynnika antypiennego, regulacji poziomu cieczy w zbiorniku

- Jedna (1) zewnętrzna pompa perystaltyczna z funkcją regulacji średnicy węży silikonowych, z głowicą typu „easy-load”, dla dozowania substratu, o regulowanej prędkości w zakresie minimum 3-400 rpm, zakres prędkości oraz parametry pracy powinny być regulowane przez jednostkę kontrolną, - wymagane przepływy dla pompy w zakresie minimum / maksimum:

  - min. 0,08 ml / min przy średnicy wewnętrznej węża silikonowego 1,6 mm

  - max. 400 ml / min o średnicy wewnętrznej węża silikonowego 3,2 mm

- Zasilanie 400 V, 50 Hz, 32A,  TNS-Net

- System hodowlany  powinien być w postaci stalowego zbiornika dwuściennego o pojemności roboczej 200 litrów

- Jednostka powinna posiadać co najmniej dwa (2) wejścia dla gazów do systemu dozowania oraz mieszania gazów w zbiorniku:

  - powietrze

  - tlen

- Jednostka powinna posiadać wyjście dla gazów do systemu dozowania oraz mieszania gazów w zbiorniku typu ring sparger

- Jednostka powinna posiadać dwukanałowy system umożliwiający mieszanie co najmniej dwóch (2) gazów jednocześnie oraz zawór zabezpieczający ścieżkę gazu do naczynia w celu ochrony przed nadciśnieniem

- Jednostka powinna posiadać co najmniej jeden (1) rotametr w ścieżce dozowania mieszaniny powietrza i tlenu, o zakresie przepływu mieszczącym się w przedziale  od co najmniej 70 l/min do co najmniej 330 l/min

- Jednostka powinna posiadać co najmniej jeden (1) Thermal MFC wspólnie dla linii powietrza i tlenu, o przepływie minimalnym co najmniej: 6 - 300 slpm (Air/N2)

- Jednostka powinna posiadać możliwość minimum czterostopniowej kaskadowej kontroli dozowania i mieszania gazów, w krokach:

  - prędkość mieszadła

  - natężenie przepływu gazu (ze sterownikiem przepływu masowego)

  - dozowanie tlenu

  - dodawanie substratu

- Każdy element kaskady powinien być programowalny i posiadać możliwość ustawienia jego kolejności

- Jednostka powinna posiadać możliwość indywidualnego ustawienia min i max wyjścia regulatora dla każdego elementu kaskady

- Jednostka powinna posiadać filtr sterylny (0.2 µm) w obudowie ze stali nierdzewnej na linii zasilania gazu

- Jednostka powinna posiadać wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli temperatury (system grzania/chłodzenia) – termostat wraz z pompą recyrkulacyjną i elektrozaworem do wody chłodzącej - system grzania i kontroli temperatury od 8°C powyżej wody chłodzącej do 90°C

- Jednostka powinna posiadać dwa obiegi wody chłodzącej: zbiornik hodowlany - jednostka centralno-sterująca/pomocnicza i chłodnica gazów wylotowych - jednostka centralno-sterująca/pomocnicza

- Jednostka powinna posiadać obieg wody grzejącej: zbiornik hodowlany - jednostka centralno-sterująca/pomocnicza

- Jednostka powinna posiadać układ awaryjnego zamknięcia systemu grzania przy defekcie odczytu czujnika

- Jednostka powinna posiadać co najmniej dwa (2) dodatkowe złącza napięciowe i oporowe do dowolnego wykorzystania o parametrach co najmniej:

  - 1x External Signal Input 0-10 V

  - 1x External Signal Input 4-20 mA

- Jednostka powinna być wyposażona w jedną (1) wagę dla wagowej kontroli  dozowania substratu:

  - wskazanie wagi oraz kontrola za pomocą układu sterowania bioreaktorem

  - maksymalne obciążenie do 60 kg

  - dokładność do 10 g

  - waga w postaci platformy ze stali nierdzewnej

- Jednostka musi być wyposażona w jeden (1) analizator gazów oddechowych – podwójny czujnik tlen-dwutlenek węgla z automatyczną kompensacją wilgotności i ciśnienia,  z możliwością mierzenia stężenia tlenu w zakresie co najmniej 1 - 50%, dla dwutlenku węgla co najmniej 0 - 10%. Minimalne wymagania dla analizatora gazów: - jednoczesne oznaczanie O2 i CO2, -czujnik O2 zbudowany z dwutlenku cyrkonu, pomiar stężenia tlenu w zakresie co najmniej  od 1 do 50% z dokładnością do co najmniej 0,2% w całym zakresie pomiarowym z odczytem co najmniej ± 3% wartość. Czujnik CO2- czujnik podczerwieni o dwóch długościach fal powinien wykrywać stężenie dwutlenku węgla w zakresie co najmniej od 0 do 10% z dokładnością do 0,2% w całym zakresie pomiarowym z odczytem co najmniej ± 3%. Odczyt danych niezależnie od przepływu gazów ( w zakresie nie mniejszym niż 1-60 l/min), - pełna integracja z systemem bioreaktorowym, wyświetlanie danych na wyświetlaczu jednostki kontrolno-sterującej, - automatyczna kompensacja wilgoci i ciśnienia, - obudowa ze stali nierdzewnej (IP65), - połączenie ze ścieżką przepływu gazu poprzez adaptery, - instalacja i integracja czujnika w linii wydechowej ze zbiornikami bioreaktora, - częstotliwość pomiaru co najmniej co 10 sekund, - praca w zakresie temperatury co najmniej 15 - 40°C, - praca w zakresie ciśnienia co najmniej 0,8 - 1,3 bar (ciśnienie bezwzględne), -kalibracja jednopunktowa na powietrzu (0,04% objętościowego CO2, 20,97% obj. O2), -materiały w kontakcie z gazami spalinowymi: - stal nierdzewna, - termoelastomer, - szafir, - PTFE, - polimer H.L., - nitryl, - filtry z PTFE, 0,22 μm; PTFE, 5 μm, - zasilanie 24V 1A, - warunki przechowywania 0 - 60°C , - niezbędne kable połączeniowe,

- Jednostka powinna posiadać kabel zasilający typ CEE7, 400VAC/50 Hz; 32A, TNS-Net

3.2 BUDOWA I WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

Jednostka pomocnicza w postaci z otwartej ramy nośnej z:

- kompletnym orurowaniem ( stal nierdzewna 316L)

- stopkami do poziomowania ramy

- wsparciem dla naczynia hodowlanego,

- systemem termostatu -  w pełni automatyczny system kontroli temperatury od 8oC powyżej wody chłodzącej do 90°C, możliwość sterylizacji w miejscu – sterylizacją gorącą parą - temperatura sterylizacji do 130°C. Zamawiający wymaga dostarczenia wytwornicy pary o parametrach minimalnych opisanych w punkcie V - urządzenia peryferyjne niezbędne do prawidłowego działania bioreaktora. System grzania powinien być zaprojektowany do zbiorników dwuściennych z płaszczem grzejnym, płaszcz zaopatrzony w zawór wlotowy i wylotowy. Powinien to być zamknięty system kontroli temperatury wody pod ciśnieniem z pompą recyrkulacyjną, który posiada wymiennik ciepła do chłodzenia i ogrzewania,  chłodzenie: pulsacyjny zawór wody chłodzącej i wymiennik ciepła, automatyczne zawory do sterylizacji in-situ

- linią napowietrzającą

- linią wydechową

- linią CIP dla zastosowania zewnętrznego systemu mycia CIP jako opcja – możliwość rozbudowania o system mycia CIP w przyszłości

3.3 BUDOWA ZBIORNIKA REAKCYJNEGO/HODOWLANEGO

- Zbiornik hodowlany powinien być wykonany ze stali nierdzewnej 316L

- Zbiornik umieszczony na stelażu ze stali nierdzewnej 304L, chropowatość powierzchni wewnątrz zbiornika: (stopień polerowania) Ra <= 0,8 μm, elektropolerowany,

- Stelaż zbiornika wyposażony w co  najmniej 4 nogi poziomujące na podłożu

- Zbiornik hodowlany powinien być dwuścienny

- Podwójna ściana ze stali nierdzewnej ze szkłem podłużnym (szyba kontrolna),  szkło      borokrzemianowe z EPDM

- Zbiornik hodowlany powinien być przystosowany do sterylizacji temperaturowej w miejscu tzw. SIP (sterilisation in place)

- Sterylizacja zbiornika poprzez  podgrzanie naczynia hodowlanego

- Sekwencja pełnej sterylizacji naczynia powinna obejmować min.:

  - regulację czasu i temperatury sterylizacji

  - regulację temperatury procesu schładzana po sterylizacji

  - monitorowanie temperatury sterylizacji

- Zbiornik powinien posiadać objętość całkowitą do około 350 L, roboczą nie mniejszą niż 200L, minimalną nie mniejszą niż 40 L, wymagania cyklu produkcyjnego

- Stosunek wysokości zbiornika do jego średnicy, tzw. ratio: 3 : 1

- Zbiornik hodowlany powinien posiadać torosferyczne dno

- Części zbiornika mające kontakt z  substratem/produktem muszą być wykonane z: AISI 316L

- Zamknięcie zbiornika w postaci płaskiej płyty mocowanej za pomocą zacisków segmentowych ze śrubami motylkowymi z portami:

- Porty w płycie:

  - dla filtra wlotu powietrza

  - dla chłodnicy gazów wylotowych

  - dla zaworu bezpieczeństwa

  - okrągły wziernik z lampką halogenową

  - dwa (2) porty dla kulki natryskowej tzw. „spray ball”

  - 8 x 19 mm

  - 3 uchwyty do podnoszenia pokrywy zbiornika

- Porty górnego poziomu- pod pokrywą zbiornika:

  - 3 x 25 mm, nachylony pod kątem 5°

  - 1 x 50 mm – nachylony pod kątem 5°

  - port do napowietrzania (bełkotki)

  - port do obejścia bełkotki (tzw. „bypass”)

  - port zaworu bezpieczeństwa

  - prostokątny wziernik

- Porty niższego poziomu – boczne, umieszczone w okolicach dna zbiornika:

  - 5 x 25 mm, nachylony pod kątem 15°

  - port typu „Sanitary TC 50.5”  dla zaworu próbkującego

  - port dla czujnika temperatury Pt 100

- Port dolnego poziomu – umieszczony w dnie zbiornika:

  - zawór spustowy manualnie sterylizowany parą

- Dodatkowo zbiornik wyposażony w

  - tzw. łamacze wiru - 4 przegrody,  łatwo demontowalne

  - zawór bezpieczeństwa

  - manometr ciśnienia roboczego

    - zakres pomiarowy: -1 do 3 bar

    - przyłącze dyszy nie większe niż 19 mm

    - średnica wyświetlacza nie większa niż 100 mm

- System mieszania w postaci bezszczotkowego silnika o mocy co najmniej 6 kW typu  serwomotor DC

- Mieszadło umieszczone oddolnie (od spodu zbiornika, centrycznie)

- Mieszadło typu Rushton z minimum trzema (3) dyskami mieszającymi o średnicy co najmniej 200 mm,  o dowolnie zmiennym położeniu i ilości na trzpieniu mieszadła

- Podwójne uszczelnienie 1- materiał uszczelniający mieszadło: ceramiczno – węglowy, 2- materiał uszczelniający mieszadło węglik krzemu / grafit węglowy

- Zakres prędkości mieszania minimum 20 - 570 rpm

- Bełkotka pierścieniowa

- Zbiornik powinien być wyposażony w chłodnicę gazów wylotowych zakończoną  obudową filtracyjną stalową wraz z wkładem / filtrem teflonowym z porami 0.2 µm

- Sterylizowany gorącą parą system poboru prób typu Keofitt

  - zainstalowany na porcie sanitarnym TC

  - korpus zaworu W9 typ C

  - głowica zaworu typu H

  - wewnętrzna szorstkość / chropowatość powierzchni: Ra <= 0,5 μm

- Sterylizowalne zawory i porty podawcze w postaci trójdrożnego portu typu SACOVA o średnicy wewnętrznej minimum 4 mm

- Dodatkowo dwa (2) porty podawcze w postaci jednodrożnego portu typu SACOVA o średnicy wewnętrznej minimum 4 mm

- Kontrola pH poprzez sterylizowalną elektrodę do pomiaru pH i pompy podające kwas (1) i zasadę (1), każda pompa z prędkością minimalną 44 rpm, dozującą kwas lub/i zasadę w sposób pulsacyjny

- Zbiornik powinien być wyposażony w kombinowaną elektrodę pH/Redox o zakresie pomiaru pH 2-12 i dokładności 0,01 pH, o zakresie pomiaru potencjału redox -2,000 – 2,000 mV i dokładności co najmniej do 1 mV, długości co najmniej 120 mm, z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym VP8-bushing, o długości co najmniej 3 m.

- W pełni automatyczny system kontroli stężenia tlenu rozpuszczonego w podłożu.

- Optyczna elektroda do pomiaru DO  o zakresie 0 – 100% i dokładności do 0.1% długości co najmniej 120 mm, z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym VP8-bushing, o długości co najmniej 3 m, pozwalającej na rozprowadzenie optymalnej trasy kablowej.

- Czujnik temperatury Pt-100 o zakresie pomiarowym 0 – 150°C z dokładnością do 0.1 C kontrola poprzez płaszcz wodny, długości pozwalającej na pomiar z wewnętrznej przestrzeni zbiornika wewnętrznego

- W pełni automatyczny system kontroli poziomu piany w postaci czujnika piany i pompy perystaltycznej, czujnik konduktometryczny o długości umożliwiającej regulowania położenia wysokości w zbiorniku, z izolacją ceramiczną wraz z  kablem połączeniowym o długości co najmniej 3 m

- System powinien być wyposażony w zestaw tzw. High-Foam służący do wykrywania piany w przewodzie wydechowym przed filtrem wydechowym, zapewniający w przypadku wykrycia piany wyłączenie napowietrzania i mieszania

- W pełni automatyczny system kontroli poziomu cieczy w postaci czujnika poziomu i pompy perystaltycznej, konduktometryczny z możliwością regulowania położenia wysokości w zbiorniku, z izolacją ceramiczną wraz z  kablem połączeniowym o długości co najmniej 3 m, długość pozwalająca na swobodne regulacje położenie czujnika w zbiorniku

- Rurka typu Harvest pipe zainstalowana w porcie o średnicy 19 mm

- Zestaw pięciu (5) butelek do płynów korekcyjnych o pojemności, co najmniej 2000 ml, autoklawowalne, z głowicą ze stali nierdzewnej z dwoma króćcami dla podłączenia węży silikonowych o średnicy wewnętrznej minimum 1,6 mm, uszczelką silikonową, filtrem oddechowym typu mini z porami 0,2 µm

- Demontowalna podstawka na butelki dla trzech butelek do płynów korekcyjnych o pojemności 2 l, wykonana ze stali nierdzewnej

- Elementy nie mające kontaktu z produktem dopuszcza się, aby były wykonane ze stali nierdzewnej 304L

- Uszczelki powinny być silikonowe i EPDM

- Zbiornik powinien być wyposażony w zestaw wszelkich odpowiednich filtrów dla gazów wlotowych jak i wylotowych, węży połączeniowych, rur do instalacji itd.

3.4 URZĄDZENIA PERYFERYJNE ORAZ INNE ELEMENTY NIEZBĘDNE DO INSTALACJI BIOREAKTORA I JEGO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA

Zamawiający wymaga dostarczenia, zewnętrznych urządzeń w postaci wytwornicy pary, wirówki przepływowej, kompresora bezolejowego oraz zestawu instalacyjnego o parametrach jak:

- Elektryczna wytwornica pary (Zamawiający dopuszcza dostawę jednego urządzenia lub urządzenia zbudowanego z modułów o ile spełniają specyfikację):

  - waga urządzenia pozwalająca na pomiar zbiornika napełnionego

  - wymiary w zakresie: 1400 x 1800 x 2600 [mm] +/- 20 mm

  - zasilanie 130kW, 400 V, 50/60 Hz, 125 A ( grzałki elektryczne załączane kolejno z opóźnieniem czasowym)

  - przyłącze elektryczne na stałe poprzez rozłącznik instalacyjny.

  - ciśnienie robocze do 4,5 bar

  - wydajność 150 kg/h pary

  - temp. do 155 oC

  - automatyczne napełnianie zbiornika wody

  - obudowa ze stali nierdzewnej

- Zewnętrzny kompresor bezolejowy, umożliwiający pracę bez konieczności podłączania bioreaktora do zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza

- Zestaw instalacyjny:

  - 2 szt. złącza węża do rurki silikonowej ze średnica wewnętrzna 8 mm Ø (do powietrza i pary)

  - 3 szt. złączki do węży silikonowych o średnicy wewnętrznej 12 mm (dla wody chłodzącej, powrotu wody chłodzącej, pary)

  - 1 szt. złącze węża do rurki silikonowej o średnicy wewnętrznej 12 mm (do spustu)

  - 1 szt. Wąż silikonowy odporny na temperaturę 2 m 8 x 2 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 2 szt. Wąż silikonowy odporny na temperaturę 2 m 12 x 2 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 1 szt. Wąż silikonowy 2 m PVC 8 x 3 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 2 szt. 2 m wąż PVC 12,7 x 3 mm, (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)

  - 4 zaciski do rur 8 x 2 mm

  - 8 zacisków do rur 12 x 2 mm

WYMAGANA DOKUMENTACJA

4.1 Dokumentacja dla bioreaktorów: laboratoryjnego (2 x 5l ) i stalowego skali półtechnicznej (30 l)

- Instrukcja obsługi w języku polskim bądź angielskim

- Dokumentacja w postaci segregatora oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) w tym - instrukcja obsługi, - deklaracja zgodności CE,

4.2 Dokumentacja dla bioreaktora stalowego skali technicznej o pojemności 200 l

Dokumentacja musi zawierać niezbędne dokumenty, które umożliwią kwalifikację IQ/OQ w późniejszym czasie – warunek konieczny.

Dokumentacja w postaci segregatora oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) w tym:

- instrukcja obsługi w języku polskim bądź angielskim

- deklaracja zgodności CE

- certyfikat zapewnienia jakości równoważny do normy ISO 9001

- lista materiałów eksploatacyjnych

- referencyjny diagram P&I

- tabela konfiguracji DCU

- certyfikaty materiałów i producentów - niezbędne dokumenty do dalszej kwalifikacji w tym certyfikaty producenta dotyczące zgodności wszystkich materiałów i dokumentów ze specyfikacją, certyfikaty materiałowe (typ 2.1, 2.2, lub 3.1) wg normy EN 10204 lub równoważne pozwalające określić zgodność z deklaracją

Dla wszystkich elementów mających kontakt z produktem:

      - dokumentacja spawania zgodnie z EN 3834-2

      - certyfikaty kwalifikacji spawaczy realizujących zamówienie

      - SPO spawania

      - diagram P&I

  - rysunek techniczny zbiornika

  - schemat połączeń

  - lista głównych komponentów

  - dokumentacja komponentów dostarczonych przez stronę trzecią

5. GWARANCJA I UWAGI

- Urządzenia powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego

- Okres gwarancji 24 miesięcy od momentu instalacji

- Podczas okresu gwarancji bezpłatny serwis, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru z zastrzeżeniem, że okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej Urządzenia.

- Serwis na terenie Polski.

- Czas reakcji telefonicznej serwisu na zgłoszenie usterki wynosi 48 godzin. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni w ramach gwarancji na własny koszt odbiór serwisowanego Urządzenia od Zamawiającego i jego dostarczenie po naprawie do Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej awarii, wady bądź usterki Urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, na żądanie Zamawiającego, do wymiany Urządzenia lub jeżeli jest to technicznie możliwe - podzespołu na fabrycznie nowy pozbawiony wad. Dla wymienionego Urządzenia lub jego podzespołu gwarancja biegnie od nowa.

- Gwarantowany okres produkcji części zamiennych przez minimum 5 lat od daty dostarczenia i uruchomienia.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie, dla minimum 4 osób (wskazanych przez zamawiającego), bezpośrednio po uruchomieniu sprzętu, w miejscu, w którym znajduje się sprzęt, z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego sprzętu.

III. Oczekiwany termin realizacji zamówienia:

Etap 1– do 18 tygodni od daty zawarcia umowy

Etap 2 – do 22 tygodni od daty zawarcia umowy

Etap 3 – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy