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Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego 
Polskiej Akademii Nauk
05-110  Jabłonna, Instytucka 3
       tel. + 48 22 76 53 300; + 48 22 76 53 301;   fax + 48  22 76 53 302;   e-mail: office@ifzz.pl;  http://www.ifzz.pl
Jabłonna, dnia 06.06 2022 r.





Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.) Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk składa zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na dostawę Inkubatora multigazowego z atmosferą CO2-N2/O2. Ofertę proszę przesłać na adres poczty elektronicznej l.karwacka@ifzz.pl do dnia 13.06.2022 r. 

Oferta powinna obejmować następujące parametry urządzenia:
1. Pojemność robocza komory: 160-165 litrów
2. Maksymalne wymiary zewnętrzne:
a. szerokość 620 mm
b. głębokość 730 mm
c. wysokość 910 mm
3. Minimalne wymiary wewnętrzne:
a. szerokość 490 mm
b. głębokość 520 mm
c. wysokość 660 mm
4. Płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety 
z wodą oraz drzwi zewnętrznych.
5. Cyrkulacja powietrza wspomagana wentylatorem.
6. Drzwi zewnętrzne pełne. Dodatkowa 4-drzwiowa śluza wewnętrzna. Drzwiczki śluzy szklane, uszczelnione.
7. Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych.
8. Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora.
9. W wyposażeniu 3 półki perforowane o wymiarach minimalnych szerokość 470 mm 
x głębokość 450 mm. Możliwość zamontowania łącznie co najmniej 10 takich półek.
10. Niepodlegające demontażowi uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory.
11. Zakres kontroli temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C
12. Stabilność temperatury: ±0.1°C
13. Jednorodność temperatury: ±0.25°C
14. Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20%
15. Stabilność stężenia CO2: ±0.15%
16. Zakres kontroli stężenia O2: 1% do 18% oraz 22% do 80%
17. Stabilność stężenia O2: ±0.2%
18. Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95%RH ±5%RH
19. Sterownik mikroprocesorowy PID wyposażony w funkcję rejestracji temperatury, stężenia CO2 i O2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive.
20. Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości WVGA 800x480 lub wyższej.
21. Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej.
22. Pomiar stężenia CO2 na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni. Podwójny czujnik IR 
z funkcją stałej, automatycznej kalibracji zera.
23. Uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV sterylizująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej. Świetlówka UV niepowodująca powstawania ozonu. Możliwość włączenia lampy na 24 godziny w celu sterylizacji powierzchni w komorze.
24. System gruntownej dekontaminacji wnętrza i akcesoriów za pomocą oparów nadtlenku wodoru. Dołączony komplet odczynników wystarczający na przeprowadzenie 6 cykli.
25. Filtr mikrobiologiczny na liniach zasilania w gaz CO2 i O2.
26. Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, odchylenia stężenia O2, długotrwałego otwarcia drzwi, awarii lampy UV, spadku wydajności lampy UV.
27. Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika.
28. System automatycznej diagnostyki usterek.
29. [bookmark: _GoBack]Port kablowy o średnicy minimum 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora.
30. Zamek elektryczny drzwi z funkcją blokady dostępu przy pomocy hasła.
31. Reduktory ciśnienia do butli z CO2 (1 szt.), butli z azotem (1 szt.) oraz tlenem (1 szt.).
32. Maksymalna waga urządzenia: 80 kg.
33. Gwarancja producenta – minimalnie 12-miesięcy
34. Montaż i szkolenie wstępne z obsługi sprzętu
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