Jabłonna, dnia 06.06 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.) Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk składa zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na dostawę Inkubatora multigazowego z atmosferą CO2-N2/O2. Ofertę proszę przesłać na adres poczty elektronicznej l.karwacka@ifzz.pl do dnia 13.06.2022 r.

Oferta powinna obejmować następujące parametry urządzenia:

- Pojemność robocza komory: 160-165 litrów

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 620 mm

  - głębokość 730 mm

  - wysokość 910 mm

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

  - szerokość 490 mm

  - głębokość 520 mm

  - wysokość 660 mm

- Płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety 
z wodą oraz drzwi zewnętrznych.

- Cyrkulacja powietrza wspomagana wentylatorem.

- Drzwi zewnętrzne pełne. Dodatkowa 4-drzwiowa śluza wewnętrzna. Drzwiczki śluzy szklane, uszczelnione.

- Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych.

- Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora.

- W wyposażeniu 3 półki perforowane o wymiarach minimalnych szerokość 470 mm 
x głębokość 450 mm. Możliwość zamontowania łącznie co najmniej 10 takich półek.

- Niepodlegające demontażowi uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory.

- Zakres kontroli temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C

- Stabilność temperatury: ±0.1°C

- Jednorodność temperatury: ±0.25°C

- Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20%

- Stabilność stężenia CO2: ±0.15%

- Zakres kontroli stężenia O2: 1% do 18% oraz 22% do 80%

- Stabilność stężenia O2: ±0.2%

- Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95%RH ±5%RH

- Sterownik mikroprocesorowy PID wyposażony w funkcję rejestracji temperatury, stężenia CO2 i O2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive.

- Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości WVGA 800x480 lub wyższej.

- Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej.

- Pomiar stężenia CO2 na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni. Podwójny czujnik IR 
z funkcją stałej, automatycznej kalibracji zera.

- Uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV sterylizująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej. Świetlówka UV niepowodująca powstawania ozonu. Możliwość włączenia lampy na 24 godziny w celu sterylizacji powierzchni w komorze.

- System gruntownej dekontaminacji wnętrza i akcesoriów za pomocą oparów nadtlenku wodoru. Dołączony komplet odczynników wystarczający na przeprowadzenie 6 cykli.

- Filtr mikrobiologiczny na liniach zasilania w gaz CO2 i O2.

- Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, odchylenia stężenia O2, długotrwałego otwarcia drzwi, awarii lampy UV, spadku wydajności lampy UV.

- Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika.

- System automatycznej diagnostyki usterek.

- Port kablowy o średnicy minimum 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora.

- Zamek elektryczny drzwi z funkcją blokady dostępu przy pomocy hasła.

- Reduktory ciśnienia do butli z CO2 (1 szt.), butli z azotem (1 szt.) oraz tlenem (1 szt.).

- Maksymalna waga urządzenia: 80 kg.

- Gwarancja producenta – minimalnie 12-miesięcy

- Montaż i szkolenie wstępne z obsługi sprzętu