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Specyfikacja systemu do analizy metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym

	Lp.
	PARAMETR
	POTWIERDZENIE OFEROWANEGO PARAMETRU

	1.
	System zapewniający równoczesne pomiary stopnia zużycia tlenu (oxygen consumption rate - OCR) i stopnia zakwaszenia pozakomórkowego (extracellular acidification rate - ECAR) w tej samej próbce, prowadzone w czasie rzeczywistym za pomocą czujników pH i tlenu. 
	Proszę wpisać Tak / Nie:

	2.
	Uzyskiwane wyniki powinny być zapisywane w skalibrowanych proporcjach pmol/min lub mpH/min. 
	Proszę wpisać Tak / Nie:

	3.
	Pomiar prowadzony w układzie płytki 96-dołkowej.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	4.
	Porty iniekcyjne: 	dla każdego dołka po 4 porty o pojemności od 20 do 30 μl każdy

	Proszę wpisać Tak / Nie:


	5.
	Objętość dołka:	od 160 do 300 μl
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	6.
	Możliwość prowadzenia badań na różnych rodzajach próbek, w tym w żywych komórkach adherentnych lub w zawiesinie, izolowanych mitochondriach, sferoidach.
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	7.
	Możliwość prowadzenia pomiaru w sposób nieinwazyjny, który nie wymaga użycia barwników, znaczników, itp. dodatkowych substancji.
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	8.
	Brak konieczności czyszczenia systemu pomiędzy kolejnymi analizami dzięki wymiennym częściom systemu, które mają kontakt z komórkami, mediami i substancjami chemicznymi. 
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	9.
	System wyposażony w czujniki, które nie będą zużywały tlenu podczas pomiarów, ani nie będą pozostawały w kontakcie z komórkami.
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	10.
	Analizator musi umożliwiać automatyczne dodawanie  czterech różnych substancji za pomocą układu pneumatycznego. Pomiary ECAR/OCR mogą zostać wykonane przed i po każdej iniekcji. 
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	11.
	Urządzenie umożliwia prowadzenie pomiaru parametrów metabolicznych w niewielkiej minimalnej objętości buforu tuż nad powierzchnią komórek przed lub po iniekcji związku. Minimalna konieczna objętość buforu nie przekracza 3 µl.
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	12.
	System umożliwia analizę niewielkich ilości: komórek w dołku (od 5x103 do 2,5x105) lub izolowanych mitochondriów (0,4-10 µg).
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	13.
	Wyniki mogą być wizualizowane i analizowane za pomocą oprogramowania dostarczanego wraz z całym systemem, a także mogą zostać wyeksportowane do arkuszy kalkulacyjnych i analizowane niezależnie.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	14.
	Oprogramowanie posiada wstępnie załadowane protokoły do szybkiego projektowania eksperymentu, automatycznie oblicza parametry w czasie rzeczywistym i zapewnia narzędzia do interpretacji danych oraz opcje eksportu.
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	15.
	Sterowanie systemem za pomocą komputera z dedykowanym oprogramowaniem, z ekranem dotykowym i pamięcią RAM min. 16 GB.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	16.
	System umożliwia pracę w zakresie temperatur próbki 16 - 42°C i może pracować w temperaturze otoczenia 4 - 30°C.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	17.
	Możliwość ustawiania temperatury z dokładnością do co najmniej 0,7°C.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	18.
	Wspieranie hipoksji
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	19.
	Minimalny czas zbierania 1 punktu danych ≤ 5 min.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	20.
	Możliwość rozbudowy systemu o moduł do normalizacji.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	21.
	Optymalny zakres wydajności  13-350 pmol/min dla OCR oraz  50-950 pmol/min dla PER (Proton Efflux Rate).
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	22.
	Dolny limit detekcji (LLOD) ≤ 13 pmol/min dla OCR oraz ≤ 30 pmol/min dla PER (Proton Efflux Rate).
	Proszę wpisać Tak / Nie:



	23.
	Wymiary zewnętrzne: - szerokość nie większa niż 41 cm, głębokość – nie większa niż 46 cm.
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	24.
	System dostarczony wraz z następującymi akcesoriami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy:

- 1 komplet 18 kartridży z czujnikami do płytek 96-dołkowych wraz z 18 mikropłytkami 96-dołkowymi,
- 3 komplety 6 kartridży z czujnikami do płytek 96-dołkowych wraz z 6 mikropłytkami 96-dołkowymi wstępnie opłaszczonymi poly-D-lizyną do poprawy adherencji komórek.
 
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	25.
	System dostarczony wraz z następującymi odczynnikami/zestawami startowymi umożliwiającymi rozpoczęcie pracy i przeprowadzenie szkolenia:
- 2 zestawy do analizy tempa produkcji ATP w czasie rzeczywistym,
- 2 zestawy do analizy funkcjonowania mitochondriów,
- 1 zestaw do analizy wykorzystania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych jako substratów energetycznych,
- 1 zestaw do analizy utleniania glukozy/pirogronianu jako substratów energetycznych,
- 1 zestaw do analizy utleniania palmitynianu jako substratu energetycznego,
- 1 fiolka reagentu do przenikania błony komórkowej (permeabilizer),
- 1 zestaw do analizy aktywności glikolitycznej i mitochondrialnej limfocytów T i komórek NK,
- 1 zestaw do pomiaru tempa glikolizy,
- 1 zestaw do analizy glikolizy w warunkach stresu (niedoboru glukozy),
- 2 zestawy odczynników składające się z: medium DMEM pH 7,4 – 500 ml, roztworu glukozy (1 mol/l) – 50 ml; roztworu pirogronianu (100 mmol/l) – 50 ml oraz roztworu glutaminy (200 mmol/l) – 50 ml
	Proszę wpisać Tak / Nie:


	II.
	WARUNKI SERWISU
	

	1.
	Okres gwarancji dla sprzętu - 24 miesiące
	Proszę wpisać Tak / Nie


	2.
	Czas reakcji serwisu (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęte działania” ≤ 48 godz.
	Proszę wpisać Tak / Nie



	3.
	Możliwość zgłoszeń w dni robocze (za dni robocze nie jest uznawany dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota) w godzinach od 8:00 do 16:00.
	Proszę wpisać Tak / Nie



	III
	SZKOLENIA
	

	1.
	Szkolenie wstępne z zakresu obsługi sprzętu po jego instalacji i odbiorze dla min. 10 osób przy użyciu dostarczonych zestawów odczynników.
	Proszę wpisać Tak / Nie



	IV.
	DOKUMENTACJA
	

	1.
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej (przekazane w momencie dostawy).
	Proszę wpisać Tak / Nie



	2.
	Kopie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1344) potwierdzające oznakowanie CE albo z inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające zgodność produktu z normami obowiązującymi na terenie UE. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim (przekazane w momencie dostawy).
	Proszę wpisać Tak / Nie



	V.
	Dostawa
	

	1.
	Termin dostawy do dnia 13 grudnia 2024 r.
	Proszę wpisać Tak / Nie


































Załącznik nr 2 do SWZ


Wzór umowy


zawarta w dniu ………………….2024 r. w Jabłonnie pomiędzy: 

Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, NIP 525-000-91-05, Regon: 000325989, wpisanym do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-V-33/98, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Hermana, Dyrektora Instytutu
2. Bolesławę Karapyta – Główną Księgową
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.  …………………………. - ……………………………….
2. ………………………….. - ………………………………

zwani łącznie „Stronami”,


zwana dalej „Umową” w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwana dalej „Pzp” o następującej treści:



§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, instalacji oraz uruchomienia urządzenia ……………………………………………… zgodnie ze SWZ i ofertą Wykonawcy (dalej „Przedmiot zamówienia), a Zamawiający zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty Wykonawcy ceny określonej w § 3 niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób odpowiedzialnych za użytkowanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty dostarczenia, instalacji oraz uruchomienia urządzenia w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 Umowy. 
2. Wykonawca dostarczy wraz z Przedmiotem zamówienia:
1) instrukcję obsługi Przedmiotu zamówienia w języku polskim;
2) kopie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2023r., poz. 215 ) potwierdzające oznakowanie CE albo z inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające zgodność produktu z normami obowiązującymi na terenie UE. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.
3.  Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe, jak też wiedzę i doświadczenie w realizacji Przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się wykonać Umowę z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie warunki, wymagania i parametry określone w SWZ oraz ofercie Wykonawcy.
5. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową pn. „Aparatura do analizy metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym”, o której mowa w informacji Ministra Nauki z dnia 19 września 2024 r. nr 7556/IA/SP/2024. 

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie …………………od dnia zawarcia umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. ………………….
§ 3
Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu zamówienia wyniesie cena brutto: ………………. (słownie: ……………………………..), w tym VAT: (……%), cena netto: …………………. zł. (słownie: ………………………………….).

§ 4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i zapłata umówionego wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy dostawa niewadliwego Przedmiotu zamówienia, jego instalacja, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób, usuwanie usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji


§ 5
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w §6 poniżej. 
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
1. Odbiór przedmiotu zamówienia wymaga potwierdzenia w formie protokołu odbioru.
2. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń. 
3. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór końcowy lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.
4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku przedmiotu zamówienia oraz wszelkie ryzyka przechodzą na Zamawiającego.
5. Dokonanie odbioru odbywa się po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia. 
6. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.
7. Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad; po upływie terminu usunięcia wad przedstawiciele Zamawiającego ponownie przystąpią do czynności odbioru; termin na usunięcie wad zostanie uzgodniony przez Strony, jednakże nie może być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienie przez Strony do czynności odbiorczych podczas, których zostały stwierdzone wady
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy. 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 7
Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: 
Marcin Barszcz; nr tel.: 227653300, e –mail: m.barszcz@ifzz.pl
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 
………………………; nr tel.: ………………, e – mail: ………………………….


§ 8
1. Strony Umowy postanawiają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej Umowy na okres…………., licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Gwarancja obejmuje wady Przedmiotu zamówienia wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części, oprogramowania, instalacji oraz z niewłaściwej jakości wykonania przez producenta, a także wady wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub z działania nie spełniającego określonej funkcjonalności.
3. Gwarancją nie są objęte:
1) mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego,
2) uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania Przedmiotu zamówienia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz innymi wydanymi Zamawiającymi dokumentami,
3) naprawy podjęte przez Zamawiającego we własnym zakresie,
4) usterki powstałe ze strony Zamawiającego w wyniku błędów infrastruktury, konserwacji i obsługi
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na części lub podzespoły wymienione w ramach gwarancji. Termin pełnej gwarancji na części i podzespoły biegnie na nowo od dnia przekazania Zamawiającemu naprawionego Przedmiotu zamówienia. 
7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny, a jeżeli nie jest to możliwe to dostarczyć nowy, objęty gwarancją, wolny od wad Przedmiot zamówienia.
8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jeżeli w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 
10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej lub elektronicznej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających przedłużenie wspomnianego terminu drogą pisemną lub elektroniczną, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu takich okoliczności. 
12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu zamówienia objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Przedmiot zamówienia objęty gwarancją w terminie 3 dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

§ 9
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w treści § 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu określonego w treści § 2 Umowy,
2) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w Przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w treści § 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wskazanego w §6 ust. 6 pkt 1 oraz w §8 ust. 4 lub §8 ust. 8 Umowy
3) za brak realizacji obowiązku przeszkolenia pracowników w terminie wskazanym w §1 ust. 1 umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w treści §3 Umowy 
4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w treści § 3 Umowy,
2. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym dniu,
2) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Kary umowne podlegają łączeniu. Kumulacji nie podlegają jedynie kary umowne z tytułu niedostarczenia Przedmiotu zamówienia w terminie oraz kary umowne związane z odstąpieniem od umowy spowodowanej niedostarczeniem Przedmiotu zamówienia w terminie Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, w sytuacji, w której wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych. 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30% wynagrodzenia netto określonego w §3 umowy. 
6. Kary umowne płatne będą̨ w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.
7. Ustanie obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie. 

§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 454 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy – w formie aneksu - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki, akty władzy i administracji publicznej, stany zagrożenia, stany nadzwyczajne czy epidemiczne przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzenia innego niż wynikającego z pkt 1, za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze Stron,
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy,
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu do Umowy i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu do Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami umowy. 
5. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Wniosek wymaga uzasadnienia. 

§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
1) poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa. 
2) w przypadku, gdy Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony z wadami, których nie da się usunąć – zgodnie zapisami §6 ust. 7 pkt 2 Umowy
3) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją dostawy Przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, w stosunku do terminu wskazanego w §2 Umowy.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Wykonawca uprawniony jest wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
4. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy 
w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a takie nieważne lub bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez odpowiedni przepis prawa, przy czym Strony niezwłocznie przystąpią do rozmów celem zastąpienia takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia, postanowieniem ważnym i skutecznym, o możliwie zbliżonej treści, biorąc pod uwagę cel Umowy oraz wolę i intencję Stron.

§ 13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Instytuckiej 3,
2) w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: office@ifzz.pl lub telefonicznie na numer 606 217 917,
3)  dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy,
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania Umowy. Mogą być przechowywane przez okres dłuższy w wyniku wymagań obowiązującego prawa podatkowego lub przypadku powstania roszczeń,
5) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
6) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 14
1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą powstać podczas realizacji niniejszej Umowy.
2. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, w tym nie dojdzie do zawarcia przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA





Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON............................................................................ 
Nr NIP  ..........................................................................
nr telefonu ........................................................................
 e-mail  ...........................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Dostawa systemu do analizy metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym 
z zestawem akcesoriów i odczynników do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk składam niniejszą ofertę: 
1) Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi   ....................................................... zł
( słownie....................................................................................................................... zł)
2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi   ........................ zł
( słownie....................................................................................................................... zł)
 w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł
( słownie  ................................................................................................................ zł)
i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

1. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.
2. Uważam się związany niniejszą ofertą do ………………. r.
3. Oferuję termin gwarancji wynoszący: :  ……………….lat na całość dostawy
(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; wymagany okres minimalny - 2 lata; okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi).                                        
4. Oświadczam, że złożona oferta:
· nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,
· prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:
	L.p.
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
	Wartość bez kwoty podatku [zł]
	Stawka podatku [%] 

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:
· żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
· wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

	L.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Numery stron

	
	
	od
	do

	
	
	
	

	
	
	
	


Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………  
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.
6. Oświadczam, że:
· zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,
· zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:
7. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):
	Lp.
	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego
	Udostępniany potencjał 

	1.
	
	

	2.
	
	


(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)
8. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem (projektem) umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
10. Czy Wykonawca jest:**
□ mikroprzedsiębiorstwem* 
□ małym przedsiębiorstwem*
□ średnim przedsiębiorstwem*
□ jednoosobową działalnością gospodarczą
□ osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj
**w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców 
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ……………………..


Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa systemu do analizy metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym z zestawem akcesoriów i odczynników do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk” oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

1. Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

2. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
   



[bookmark: _Hlk58783358]Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

a) Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 
b) Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                        												

[bookmark: _Hlk104205924]  					                          Załącznik nr 6 do SWZ
 Znak sprawy: 
Zamawiający:
Instytut Fizjologii 
i Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk 
ul. Instytucka 3
05-110 Jabłonna
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.:. „Dostawa systemu do analizy metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym z zestawem akcesoriów i odczynników do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk” , oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[footnoteRef:1] [1:  Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.] 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[footnoteRef:2] [2:  Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.] 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[bookmark: _Hlk99016800][UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
[bookmark: _Hlk99005462][bookmark: _Hlk99014455]Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia. 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)							…………………………………….
[bookmark: _Hlk102639179]						                	Data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

Załącznik nr 7 do swz                        

Znak sprawy: 
Zamawiający:
Instytut Fizjologii 
i Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk 
ul. Instytucka 3
05-110 Jabłonna
Podmiot udostępniający zasoby:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Dostawa systemu do analizy metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym z zestawem akcesoriów i odczynników do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[footnoteRef:3] [3:  Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.] 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[footnoteRef:4] [4:  Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)										
	………………………………….
	Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
