{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":11,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,4,5,6],[6,0,6,1],[8,0,8,10],[10,0,10,10],[12,0,12,10],[17,6,17,10],[18,6,18,10],[20,0,21,9],[23,0,23,5],[25,1,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[26,1,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,1,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,1,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[33,1,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[34,1,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[35,1,35,5],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[36,1,36,5],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,1,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[38,1,38,5],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[39,1,39,5],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[40,1,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[41,1,41,5],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[42,1,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[43,1,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,1,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,9],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,9],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[52,1,52,5],[52,6,52,7],[52,8,52,9],[53,1,53,5],[53,6,53,7],[53,8,53,9],[54,1,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,9],[55,1,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,9],[56,1,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,9],[59,5,59,9],[60,5,60,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr3.3."]
["nr sprawy: ZP/17/PN/2017"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY\n wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń. "]
["Lp","Nazwa asortymentu",null,null,"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1," Aparat EKG.",null,null,"szt",1]
[{"$nulls":4},"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
["ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH"]
[]
[]
["Przedmiot : APARAT EKG "]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[1,"Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG",{"$nulls":4},"tak"]
[2,"Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń",{"$nulls":4},"tak"]
[3,"Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51",{"$nulls":4},"tak"]
[4,"Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach",{"$nulls":4},"tak"]
[5,"Klawiatura alfanumeryczna",{"$nulls":4},"tak"]
[6,"Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu",{"$nulls":4},"tak"]
[7,"Detekcja stymulatora serca",{"$nulls":4},"tak"]
[8,"Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość 320 x 240 )",{"$nulls":4},"tak"]
[9,"Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań",{"$nulls":4},"tak"]
[10,"Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 – 112 mm ( papier w kratkę lub gładki",{"$nulls":4},"tak"]
[11,"Zapis w trybie ręcznym ( manual )",{"$nulls":4},"tak"]
[12,"Zapis w trybie automatycznym ( jednoczasowo lub czas rzeczywisty ) 3, 4 , 6, 12, 3×4+ 1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1,6×2+1,6×2+2, 12×1 odprowadzeń EKG",{"$nulls":4},"tak"]
[13,"Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s )",{"$nulls":4},"tak"]
[14,"Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii",{"$nulls":4},"tak"]
[15,"Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu",{"$nulls":4},"tak"]
[16,"Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s",{"$nulls":4},"tak"]
[17,"Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV",{"$nulls":4},"tak"]
[18,"Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz",{"$nulls":4},"tak"]
[19,"Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz",{"$nulls":4},"tak"]
[20,"Filtr adaptacyjny ( automatyczny )",{"$nulls":4},"tak"]
[21,"Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz)",{"$nulls":4},"tak"]
[22,"Interfejs komunikacyjny 2 x USB",{"$nulls":4},"tak"]
[23,"Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał",{"$nulls":4},"tak"]
[24,"Przetwornik A/C 24 bit",{"$nulls":4},"tak"]
[25,"Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku",{"$nulls":4},"tak"]
[26,"Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)",{"$nulls":4},"tak"]
[27,"Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064",{"$nulls":4},"tak"]
[28,"Automatyczny test aparatu",{"$nulls":4},"tak"]
[29,"Waga max 1,3 kg ( bez wyposażenia ); 1,8 kg ( z wyposażeniem )",{"$nulls":4},"tak"]
[30,"Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka",{"$nulls":4},"tak"]
[31,"Opcje rozbudowy: Panel dotykowy; Pamięć ponad 1000 badań, Interfejs komunikacyjny: BLUETOOTH lub WI-FI,  M-BASE I – oprogramowaniem umożliwiające rejestrację, analizę, interpretację i archiwizację zapisów EKG na komputerze, M-BASE II – oprogramowaniem umożliwiające rejestrację i archiwizację zapisów EKG w telefonie komórkowym ( Android 2++ ) oraz bezpośredni przesył na dowolną skrzynkę e-mail, Oprogramowanie do przeprowadzania prób wysiłkowych.",{"$nulls":4},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]