{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":11,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,4,6,6],[7,0,7,1],[9,0,9,10],[11,0,11,10],[13,0,13,10],[18,6,18,10],[19,6,19,10],[21,0,22,9],[24,0,24,5],[26,1,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,1,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,1,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[33,1,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[34,1,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[35,1,35,5],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[36,1,36,5],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,1,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[38,1,38,5],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[39,1,39,5],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[40,1,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[41,1,41,5],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[42,1,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[43,1,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,1,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,9],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,9],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[54,5,54,9],[55,5,55,9],[57,0,58,9],[60,0,60,5],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,9],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,9],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,9],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,9],[67,1,67,5],[67,6,67,7],[67,8,67,9],[68,1,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,9],[69,1,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,9],[72,5,72,9],[73,5,73,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                              Załącznik nr.3.1"]
["nr sprawy: ZP.25.PN.2017"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY\n wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń. "]
["Lp","Nazwa asortymentu",null,null,"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"łózka szpitalne z materacami ",null,null,"szt",25]
[2,"materace do łóżek szpitalnych ",null,null,"szt",30]
[{"$nulls":4},"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
["ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH"]
[]
[]
["Przedmiot : łózka szpitale z materacami "]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[1,"Łóżko szpitalne ze stałą wysokością leża Łóżko szpitalne ze stałą wysokością leża",{"$nulls":4},"tak"]
[2,"Wysokość leża bez materaca na poziomie 500 mm (±50 mm)",{"$nulls":4},"tak podać "]
[3,"Wymiary zewnętrzne: a) 2130 x 970 mm (±50 mm).            ",{"$nulls":4},"tak podać "]
[4,"Funkcje łóżka: zmienna wysokość segmentu pleców, regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego",{"$nulls":4},"tak"]
[5,"Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym",{"$nulls":4},"tak"]
[6,"Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub ",{"$nulls":4},"tak"]
[7,"Dwusegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali epoksydowanej, lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie. Każdy z segmentów leża  wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokąglone.\nNie dopuszcza się rozwiązania w postaci stalowych lameli\n",{"$nulls":4},"tak"]
[8,"Kąt uniesienia oparcia pleców 75°(±5°) regulowany za pomocą mechanizmu śrubowego",{"$nulls":4},"tak podać "]
[9,"Szczyty wykonane z łatwozmywalnego ABSz  lub ze stali malowanej proszkowo  z wypełnieniem z płyty HPL– z mozliwościa wyboru przez Zamawiajacego  ",{"$nulls":4},"tak"]
[10,"Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi",{"$nulls":4},"tak"]
[11,"Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów ",{"$nulls":4},"tak"]
[12,"Możliwość  wyboru kolorów szczytów",{"$nulls":4},"tak"]
[13,"Barierki  – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium. Barierka, stojak kroplówki, korba kolorystycznie dopasowane do wypełnienia szczytów",{"$nulls":4},"tak podać "]
[14,"Dwupozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta ",{"$nulls":4},"tak"]
[15,"Podnoszenie barierek bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku  Pewność  bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”",{"$nulls":4},"tak"]
[16,"Koła blokowane indywidualnie o średnicy :125 mm (±100 mm)",{"$nulls":4},"tak podać "]
[17,"Przynajmniej 2 uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku ",{"$nulls":4},"tak"]
[18,"Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczlany i łatwozmywalny, dwusegmentowy , o wys. min  8cm) \nWymiary materaca dostosowane do leża pacjenta, gęstość wypełnienia materaca 30 kg/m3 (±5 kg /m3 )  \nSegmenty materaca dzielone o długościach dopasowanych do platformy leża łóżka.   Wymiary leża - powierzchnia do spania min 201cm x 91cm . Atest higieniczny PZH \n",{"$nulls":4},"tak podać "]
[19,"Półka na pościel zlokalizowana pod łóżkiem, montowana na stałe",{"$nulls":4},"podać "]
[20,"Dopuszczalne obciążenie: 250 kg (±20 kg)",{"$nulls":4},"tak"]
[21,"Łóżko trwale oznakowane znakiem CE",{"$nulls":4},"tak"]
[22,"Gwarancja min  24 m-ce",{"$nulls":4},"tak podać "]
[23,"Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz U  z 2010 nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych",{"$nulls":4},"tak"]
[24,"Deklaracje CE, deklaracja WE",{"$nulls":4},"tak"]
[25,"termin dostawy 10 tygodni od podpisania umowy",{"$nulls":4},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]
[]
["ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH"]
[]
[]
["Przedmiot :  materace szpitalne  "]
[]
["LP.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":4},"Parametr wymagany ",null,"Parametr oferowany"]
[1,"Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczlany i łatwozmywalny, ",{"$nulls":4},"tak"]
[2,"dwusegmentowy  o wysokości min 8 cm ",{"$nulls":4},"tak podać "]
[3," gęstość wypełnienia materaca 30 kg/m3 (±5 kg /m3 )  ",{"$nulls":4},"tak podać "]
[4,"atest higeniczny PZH",{"$nulls":4},"tak"]
[5,"Wymiary leża - powierzchnia do spania min 201cm x 91cm",{"$nulls":4},"tak podać "]
[6,"termin dostawy 10 tygodni od podpisania umowy",{"$nulls":4},"tak "]
[7,"gwarancja min 24 miesiące ",{"$nulls":4},"tak"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………………………………….………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]