## Bytów
Pakiet nr 9 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Paski do glukometru
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa handlowa/producent | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Paski do badania poziomu glikemii wraz z kompatybilnymi glukometrami. | 50 szt. | 500
razem
*Zamawiający wymaga sukcesywnego dostarczania glukometrów (20 szt.)kompatybilnych z paskami w terminie wzkazanym przez Zamawiającego w trakcie umowy przetargowej
Parametry dotyczące glukometrów i pasków z nimi kompatybilnych wymagane przez Zamawiajacego:
1. Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, glukometr skalibrowany do osocza.
2.Wykorzystany enzym na paskach Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym,
3. Temperatura przechowywania pasków od min 4 ˚C do min. 40 ˚C,potwierdzona w instrukcji obsługi.
4. Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)
5. Automatyczny wyrzut paska po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym
6. Czas pomiaru do 7 sekund, próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczona szczelinę kalpiary na szczycie paska testowego
7. Zakres oznaczenia wyniku glikemii dolna granica zakresu - 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL
8. Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl
9. Ważność testów paskowych po otwarciu fiolki wynosi 6 miesięcy potwierdzona w instrukcji obsługi pasków
10. Możliwość wykonania pomiaru z 5 alternatywnych miejsc badania (AST)
11.Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu na normę EN ISO 15197:2015 dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych
12. Paski z kapilarą zasysająca umieszczoną na górze paska testowego ( niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczona z boku paska testowego )
13. Paski będące na listach refundacyjnych NFZ
14. Ze względu na specjalne wrunki przechowywania paski dostarczane przez hurtownie farmaceutyczne
15. Wymagana walidacja glukometrów 2 razy w roku przez przedstawiciela firmy w siedzibie Zamawiającego
| Data………… |  |  | Wykonawca…………………