**Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.**

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

L.dz. 354/ZZ/2017 Bytów, 30.01.2017r.

***Wszyscy oferenci***

***biorący udział***

***w postępowaniu przetargowym***

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dzierżawa analizatorów do immunochemii, równowagi kwasowo-zasadowej, wodnoelektrolitowej oraz posiewu krwi z dostawą odczynników ZP2/L/1/2017,* informujemy:

**Zgodnie za art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 03.02.2017r. godz. 10:00 i otwarcie ofert na dzień 03.02.2017r. godz. 10:00**

**Pytanie 1** Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści podłoża konfekcjonowane po 10 sztuk w opakowaniu z innym terminem ważności tj. w :

- pozycjach 2, 15 – 10-12 tyg.,

- pozycjach 4, 8, 10, 14 – 5-8 tyg.,

- pozycjach 5, 6, 11 – 24-26 tyg.,

- pozycji 7 – 18-20 tyg.,

- pozycji 9 – 3-4 tyg. Z możliwością częstych dostaw cząstkowych? Rzeczywiste terminy ważności podłoża ze względu na kontrolę jakości jak i transport od producenta a następnie od Klienta może być krótszy niż 4 tyg. W związku z tym oferujemy te dostawy cząstkowe.,

- pozycjach 12, 17, 20 – 8-10 tyg.,

- pozycji 16 – 4-5 tyg.,

- pozycji 18 – 12-14 tyg.?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza minimum 6 tygodni dla podłoży bez dodatku krwi, przy zamówieniu po 10 szt.

Zamawiający dopuszcza minimum 3 - 4 tygodnie dla podłoży z krwią, przy zamówieniu po 10 szt.

**Pytanie 2** Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści dostarczenie dyspenserów w ilości 5 szt.?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga 8 dyspenserów.

**Pytanie 3** Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 19 ma na myśli 60 sztuk czy 60 opakowań konfekcjonowanych po 10 sztuk?

**Odpowiedź**

Zamawiający ma na myśli 60 sztuk.

**Pytanie 4** Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 20 dopuści wysoce odżywcze i selektywne podłoże do wybiórczego wzrostu i izolacji beztlenowych G(-) bakterii z lizowaną krwią końską?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5** Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 21 ma na myśli 80 sztuk czy 80 opakowań konfekcjonowanych po 10 szt.?

**Odpowiedź**

Zamawiający ma na myśli 80 sztuk.

**Pytanie 6** Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 22 krążków z optochiną zaliczanych do krążków diagnostycznych i stworzenia dla nich odrębnej pozycji w tym pakiecie.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wydziela.

**Pytanie 7** Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 23 dopuści krążki Piperacylina/Tazobactam w stężeniu 36 µg?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 11 ust. 1 pkt. 5)

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartość brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? (§ 11)

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 11)

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 11** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 11)

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar od wartości NETTO? (§ 9 ust. 1 pkt. 1.1)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 13** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar od wartości NETTO? (§ 9 ust. 1 pkt. 1.2)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 14** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wykresli zapis: „(…) – 100 zł za każdy dzień zwłoki”? (§ 9 ust. 1 pkt. 1.3)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 15** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar od wartości NETTO? (§ 9 ust. 1 pkt. 1.4)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 16** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekracza 10% wartości netto przedmiotu Umowy

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 17** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania się w przypadku reklamacji? (§ 3 ust. 12, 13)

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzeniu zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzenie zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta. (§ 5)

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wprowadza nowego zapisu.

Zgodnie z § 7 ust. 6 wzoru umowy *: ” Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.”*

**Pytanie 19** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu? (§ 5)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wprowadza nowego zapisu.

Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy: *„W czasie trwania umowy wszelkie naprawy umożliwiające prawidłowe użytkowanie przedmiotu dzierżawy, a nie wynikające z winy Zamawiającego będą wykonywane w ramach czynszu dzierżawnego przez serwis Wykonawcy.”*

**Pytanie 20** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści pokrywanie tylko różnicy kosztów badania w przypadku konieczności ich wykonania u innego świadczeniobiorcy, w sytuacji przedłużającej się naprawy aparatów i braku możliwości wstawienia aparatu zastępczego ? (§ 6 ust. 6)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 21** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyki nie wraz pierwszą dostawą, a jednorazowo po podpisaniu umowy ( płyta CD), a następnie po każdej zmianie dokumentów? (§ 3 ust. 6)

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 1/ Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przesyłanie certyfikatów droga e-mailowa na żądanie Zamawiającego? (§ 3 ust. 5)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 23** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania się w przypadku reklamacji? (§ 3 ust. 12, 13)

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyki nie wraz pierwszą dostawą, a jednorazowo po podpisaniu umowy ( płyta CD), a następnie po każdej zmianie dokumentów? (§ 9 3 ust. 6)

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przesyłanie certyfikatów droga e-mailowa na żądanie Zamawiającego? (§ 3 ust. 5)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 26** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 1 pkt. 1.1)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 27** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 1 pkt. 1.2)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 28** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 1 pkt. 1.32)

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 29** Dot.; Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekracza 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 5 )

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 30** Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podloży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 31** Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu pozycje 21-24 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Obecne zestawienie pakietu nie pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 32 Dotyczy:** Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu do posiewu krwi kompaktowego (nastołowego) o pojemności ok. 40-50 miejsc inkubacyjno-pomiarowych pracującego w  systemie całodobowym – monitorującego hodowle posiewów krwi?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33** Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu oraz podłoży hodowlanych z możliwością opóźnionego wkładania butelek min do 48h bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 34** Dotyczy : Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 2, pozycja 3 i 4:

Czy Zamawiający pod pojęciem „*inhibitory antybiotyków*” wymaga obecności w podłoży żywic, polimerów lub innych substancji zawartych w podłożu – wiążących antybiotyki?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 35** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 2, pozycja 5:

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „*Podłoże płynne do posiewu krwi i płynów ustrojowych przystosowane do mniejszej ilości materiału*” wymaga zaoferowania w tej pozycji podłoży do hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym dla ilości materiału już od 0,5 ml?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 36** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 2, pozycja 6:

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania szeregów biochemicznych zawierających minimum 29 cech biochemicznych umożliwiających jednoetapową inokulację bez konieczności pipetowania zawiesiny bakteryjnej do studzienek reakcyjnych zawierających w opakowaniu wszystkie niezbędne elementy służące do wykonania testu?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 37** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 2, pozycja 12,13:

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika pakowanego po 50 sztuk a’ 0,5 ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 38** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 2, pozycja 16:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji wymaga zaoferowania każdego z krążków po 250 sztuk czy w sumie 250 sztuk?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga w sumie 250 szt.

**Pytanie 39** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 2, pozycja 17:

Ze względu na utrudniony dostęp do wymienionego asortymentu zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 40** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 2, pozycja 18:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej pojemności opakowań barwników oczekuje oraz czy podana liczba (1300) dotyczy liczby opakowań każdego barwnika czy liczby zestawów opakowań?

**Odpowiedź**

1300 to liczba barwień, na które ma wystarczyć odczynnik.

**Pytanie 41** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 3, pozycja 16:

Czy w powyższej pozycji Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoża z granadyną?

**Odpowiedź**

Tak, dopuszcza.

**Pytanie 42** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 3, pozycja 22 i 23:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda fiolka zaoferowanego asortymentu posiadała ostatni krążek oznaczony odpowiednim symbolem - „X”, pełniący funkcję kontroli napełniania fiolek i zabezpieczający dyspenser przed pracą z pustymi kasetami (uszkodzeniem) ?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 43** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 3, pozycja 24:

Ze względu na utrudnioną dostępność wybranych szczepów wzorcowych EUCAST zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakich szczepów i z jakich kolekcji będzie wymagał.

**Odpowiedź**

Zamawiający wybierze szczepy rekomendowane przez EUCAST z listy przedstawionej przez oferenta.

**Pytanie 44** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet 3, pozycja 24:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie konfekcjonowania, czy w powyższej pozycji Zamawiający wymaga zaoferowania szczepów wzorcowych w postaci liofilizowanych krążków (10-25 krążków w opakowaniu) i tym samym – 4 takich opakowań?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza szczepy wzorcowe w postaci krążków i wymazówek.

**Pytanie 45** Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet 2 – pkt 1c)1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności podłoży bez krwi na płytkach na minimum 6 tygodni?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści termin ważności min. 6 tygodni przy możliwości Zamówienia po 10 szt. plytek.

**Pytanie 46** Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, § 5 ust. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymóg zawarty w § 5 ust. 5 wzoru umowy tj. *„podłączenie przedmiotu dzierżawy do systemu informatycznego Zamawiającego istniejącego w Laboratorium*” dotyczy analizatorów z pakietu 2? Jeśli tak, bardzo prosimy o podanie jaki system laboratoryjny posiada obecnie Zamawiający w celu określenia przez Wykonawców kosztów wpięcia aparatu do sieci?

**Odpowiedź**

W/w zapis nie dotyczy Pakietu 2 (zgodnie z załącznikiem nr 7 parametry jakościowo-techniczne)

**Pytanie 47** Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, § 6 ust. 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zapis o kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych dotyczy także badań z pakietu 2. Jeśli tak prosimy o określenie jakiego badania Zamawiający oczekuje i z jaką częstotliwością.

**Odpowiedź**

Nie dotyczy pakietu 2

**Pytanie 48** Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, § 6 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie warunków (zarówno formalnych jak i finansowych) na jakich przedmiot dzierżawy miałby zostać przekazany Zamawiającemu na własność.

**Odpowiedź**

W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje zakupu aparatu. Jeśli decyzja ulegnie zmianie, uzgodnienia będą realizowane indywidualnie.

**Pytanie 49** Dotyczy pakietu I a:

Prosimy o wyjaśnienie czy pod określeniem "Zabezpieczenie przed kontaminacją sond pobierających",  Zamawiający ma na myśli zastosowanie jednorazowych końcówek do pobierania materiału badanego i odczynników w celu całkowitej eliminacji efektu przeniesienia?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 50** Dotyczy pakietu I a:

Prosimy o wyjaśnienie, czy czas oznaczenia dla troponiny powinien być jak najkrótszy i wynosić poniżej 10 min?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 51** Dotyczy pakietu I b:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo – zasadowej wykonującego wymagane parametry w ciągu 120 sekund?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 52** Dotyczy pakietu I b:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne na analizatorze do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo – zasadowej oraz na analizatorze do oznaczeń elektrolitów?

**Odpowiedź**

2 poziomy 1 raz dziennie.

**Pytanie 53** Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie pakietu I:

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 54** Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie pakietu I:

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 55** Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie pakietu I:

Par. 9 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 56** Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet 3, pozycja 16:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania we wskazanej pozycji podłoża z granadyną.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57** Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet 3 pozycja 19:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania we wskazanej pozycji generatorów pakowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

*Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Przewodniczącego Komisji)